高流速气腹机技术参数：

- 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min；

- 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

- 采用触摸屏设计，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸；

- 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

- 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

- 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

- 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min；

- 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

掌上彩色多普勒超声诊断仪技术参数：

1、≥32物理通道，提升整体图像质量。

2、具有GPU架构，显卡加速图像增强技术。

3、探头具有128阵元。

4、全数字化超声平台，动态孔径波束合成及平面波复合成像。

5、具有无线连接和USB有线连接两种连接方式，无线方式通过内置WiFi与智能显示端连接。

6、智能显示端操作APP可通过扫描探头二维码与之连接。

7、系统动态范围可视可调≥180。

8、具有区域逐点发射聚焦技术，在调节其它图像参数时不影响图像帧频，有效提高图像分辨率。

9、具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:B,B/M，CFM。

- 具有数字化频谱多普勒显示及分析技术：PW。

可重复使用穿刺活检仪技术参数：

1． 可重复激发使用。可选择性地取出活体组织，长度为 22mm 或15mm 。活检针经 Tip-Vue 技术处理在超声下有明确显影。

2．有合适的包装，可随时消毒。

3．体积小、体重轻、符合人类工程学设计特点。

4．与我院现有穿刺针可配套使用。

体内微电极碎石仪技术参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品适用范围 | 配合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。 |
| 2 | 碎石原理 | 空化微爆破效应。 |
| 3 | 输出能量 | 能量0.10J-0.40J可调，最大碎石能量输出值≤0.4J |
| 4 | 放电时间 | 放电时间：≤2μs (微秒) |
| 5 | 放电脉冲重复频率 | 最高放电脉冲重复频率＞30次／每秒。 |
| 6 | 放电电极 | 双极并行电极，垂直放电方向可控，能量更集中。胆道镜电极≤1.5mm、ERCP电极≤1.0mm， |
| 7 | 电极具生物相容性 | 电极线材质符合GB/T 16886.1-2011 医疗器械生物学评价的要求。通过细胞毒性实验，迟发型超敏反应实验，皮内反应实验。 |
| 8 | 工作模式 | 四种模式下放电脉冲的技术指标：单次脉冲模式、复式脉冲模式一、复式脉冲模式二、OOD脉冲模式。（独有的OOD模式连续放电33次，碎石效率最高） |
| 9 | 显示屏 | ≧8.4寸彩色液晶显示 |
| 10 | 显示器内容 | 显示输出能量；碎石模式；电极寿命自动检测并及时提示用户更换电极；记录治疗计数及故障信息显示等。 |