## 医用消毒锅参参数
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | 360L
1.1.2 | 主体结构： | 整体夹套结构
1.1.3 | 焊接工艺： | 等离子焊接
1.1.4 | 材质： | 内壳06Cr19Ni10不锈钢,≥5mm，夹套Q245R 碳钢，≥6mm。
1.1.5 | 设计压力： | -0.1/0.25 Mpa
1.1.6 | 设计温度： | 139℃
1.1.7 | 使用寿命： | ≧8年/16000次灭菌循环
1.1.8 | 主体保温： | 岩棉，厚度60mm
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | 单扉，1个
1.2.2 | 材质： | Q245R
1.2.3 | 结构： | 辐射状门闩锁紧机构
1.2.4 | 动力方式： | 手动
1.2.5 | 安全联锁： | 机械式安全联锁
1.2.6 | 门胶圈 | 医用硅橡胶材质
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 管路材质： | 碳钢
1.3.2 | 阀门数量： | 控制总阀一个，电磁阀一个
1.3.3 | 蒸汽源 | 自带蒸发器
1.3.4 | 安全保护： | 夹套超压，安全阀自动泄压
1.3.5 | 压力显示 | 压力表用来指示夹层及内室的蒸汽压力，
1.3.6 | 温度显示 | 设备内室排水口装有压力式温度计，此温度计与设备顶部的温度表用来指示灭菌室内温度
1.4 | 物品装载
1.4.1 | 物品装载方式： | 格栅
1.5 | 整体参数
1.5.1 | 腔体尺寸： | 1000X600X600(LxWxH)
1.5.2 | 外形尺寸： | 1300X915X1650
1.5.4 | 设备功率： | ≧17kVA
2 | 标准配置
2.1 | 主体 | 1个
2.2 | 格栅 | 2个