# 纤维支气管镜参数

# 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

# 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

3、软管直径：2.8mm；

4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°；

5、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

*8、TFT显示屏尺寸≤3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

*9、分辨率≥9.92 lP/mm；

*10、景深：3-100mm；

11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

13、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

14、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

15、充电器输出：5V DC,1A；

16、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

17、由厂家负责售后服务；