全自动生化仪招标参数

1.总体要求：

1.1全自动生化分析仪1台

1.2用途:用于临床样本的生化类分析物检测

1.3配置:主机一套(包括主控电脑,打印机)

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 2.1★ | 分光光度法测试速度≥4000测试/小时 |
| 2.2 | 离子选择电极法测试速度≥900测试/小时 |
| 2.3 | 样品种类:血清,血浆,尿液,脑脊液或其他标本 |
| 2.4 | 分析方法:终点法,两点法，动力学法，比浊法等多种方法 |
| 2.5 | 光源:卤素灯,每只寿命≥1000小时 |
| 2.6 | 波长范围:340-800nm，分析波长≥12个，单双波长测试 |
| 2.7 | 分光系统: 光栅后分光系统 |
| 2.8 | 吸光度线性范围: 0-3.0 OD |
| 2.9 | 在机常规样品位：≥350个 |
| 2.10 | 样本容器:多种规格的原试管（真空采血管）或样品杯可混合使用 |
| 2.11★ | 进样方式：样本架轨道式进样，可连续、随机进样，≥5个样本/架 |
| 2.12 | 试剂仓：R1、R2分立式冷藏试剂仓，R1+R2≥210个 |
| 2.13 | 同时分析项目：双试剂同时分析项目≥100项（不含ISE） |
| 2.14 | 具备急诊随机插入测定功能，最快结果报告时间≤8分钟 |
| 2.15★ | 最小总反应体积≤100ul/测试 |
| 2.16 | 最小样品量≤1ul，0.1 ul步进 最小试剂量≤10ul，1 ul步进 |
| 2.17 | 线性/非线性多点定标，具备2维试剂条码，可单点平移定标 |
| 2.18★ | 试剂系统完全开放,用户可自行选择试剂品牌,单一测试项目可同时使用1-3种试剂 |
| 2.19☆ | 可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，具有完整溯源性 |
| 2.20 | 操作方便:可用鼠标,键盘或触摸屏等方式进行操作 |
| 2.21 | 标准配置RS-232C接口，可单/双向通讯，可进行远程诊断 |
| 2.22 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 |
| 2.23 | 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和探针防撞保护功能 |
| 2.24 | 样本针具备气泡探测功能 |
| 2.25☆ | Windows XP图形化全中文操作平台 |
| 2.26 | 故障诊断:具备智能故障检测及在线帮助功能,可提示软硬件系统的故障原因和部位 |
| 2.27 | 投标品牌在本省/市设有维修站。 |
| 2.28 | 售后服务:保修期3年或3年以上；保修期后每年一次免费的保养,软件免费升级。 |