生物显微镜技术参数

1主要功能

可以进行明场观察，进行常规镜检，包括骨髓，血涂片，微生物，尿便等检验项目，可以拍照成像

2主要技术指标

*2.1  光学系统：UIS2光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140mm，机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定

2.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

*2.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。

*2.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。

*2.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定分光。

*2.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥5孔物镜转盘，便于放置标本。

*2.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm）

2.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2.11 ≥500万像素彩色数字摄像头，0.5倍连接口，USB3.0数字接口，可拍照，录像并对样本进行测量