| 条目号 |  | 规格和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 扫描检测仪 | 1 | 储存温度：-20℃至60℃之间 |
|  | 2 | 操作温度：10℃至45℃之间 |
|  | 3 | 显示屏：彩色背光触摸屏 |
|  | 4 | 电池：内置锂电池，完全充电后能够保证扫描仪正常使用不少于14天 |
|  | ★5 | 一台扫描检测仪可同时匹配多个传感器 |
|  | ★6 | 一机三用：内置血糖血酮仪，监测动态血糖的同时可配合血糖试纸、血酮试纸同时使用 |
|  | 7 | 数据显示：扫描仪上提供通俗易懂的图标信息，快速总结葡萄糖历史数据 |
|  | ★8 | 数据读取：NFC近场通信功能，4cm内非接触即可读取传感器数据 |
|  | 9 | 血糖测试范围：1.1mmol/L-27.8mmol/L |
|  | 10 | 血酮测试范围：0.0mmol/L-8.0mmol/L |
|  | 11 | 标准配置：1台扫描检测仪（内置血糖血酮仪及操作软件）+1个电源适配器+1根USB电缆 |
|  | 12 | 规格：直径35mm×高5mm |
|  | 13 | 储存温度：4℃至25℃之间 |
| 传感器套装 | 14 | 操作温度：10℃至45℃之间 |
|  | ★15 | 无需指血校准 |
|  | ★16 | 最长佩戴≥12天 |
|  | ★17 | 防水：IP27，可承受进入水中一米（3英尺）长达30分钟 |
|  | 18 | 植入：专用一次性敷贴器 |
|  | 19 | 数据监测：14天内持续检测葡萄糖，每分钟自动检测一次葡萄糖，每15分钟自动存储一次葡萄糖数值 |
|  | 20 | 平均相对绝对差（MARD）:与毛细血管和静脉参考测量值相比，仅为10.0%和10.7% |
|  | 21 | 传感器读数范围：2.2mmol/L-27.8mmol/L |
|  | 22 | 标准配置：1个传感器组件包+1个传感器敷贴器 |
|  | 23 | 动态葡萄糖图谱（AGP）：可反应患者14天连续血糖图谱，全面了解患者血糖波动情况和趋势，并通过每日葡萄糖总结、日趋势图及葡萄糖波动趋势解析三种报告，帮助医生管理患者血糖 |