## Sheet1
化学发光免疫分析仪
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
1 | 资质认证 | 具有CFDA,ISO13485:2003、CE、UL/CUL、IE等认证。
2 | 方法学 | 化学发光法
*3 | 检测项目 | ≥60种，甲功，性激素，优生，贫血，肿标，生长因子，骨代谢，炎症，药物浓度，自身免疫，过敏原等，包含TSI，COR ACTH.IL-2R。
•4 | 检测速度 | ≥200T/小时
5 | 试剂位 | ≥24个冷藏试剂位
*6 | 在机试剂稳定期 | ≥90天
•7 | 样本位 | ≥90个样本位，具有急诊位;
8 | 反应系统 | ALP-AMPPD-高稳定性、高灵敏度的反应体系
9 | 检测系统 | 光电倍增管、光子波长425-500nm、连续化学发光反应、多点读数
10 | 分离方式 | 包被珠+专利清洗技术
11 | 校正方式 | 两点定标
12 | 标准曲线稳定性 | 2-4星期
13 | 进样方式 | 样本试管架，具15个样本位的样本架可自动连续上样
14 | 样本管 | 原始采血管、次级管、微量管
15 | 液面检测 | 自动监测
16 | 在机稀释功能 | 自动稀释技术
17 | 启动时间 | 可自行设置机器启动时间
18 | 交互能力 | LIS接口，支持单向及双向查询，批量下载、符合ASTME1394及ASTME1381标准的实验室信息系统（LIS）、主机查询功能
19 | 电源要求 | 200 – 240 V, 50/60 Hz, 6 AMP
20 | 电脑系统 | 仪器和电脑一体化，可通过触摸屏和轨迹球对系统进行操作、双向界面。