便携式冲击波治疗仪参数

一、技术要求

1、冲击方式 具备电磁弹道式体外冲击波，无空气压缩机

2、通道数 2

3、治疗功率实时显示 具备，屏幕显示mJ单位的治疗能量

4、冲击次数实时显示 具备

5、冲击波能量 0～185mJ

6、冲击模式 应有连拍，4、6、8、10、12次脉冲六种冲击模式可选

7、频率 在0.5～22Hz范围内分级/连续可调，0.5～1Hz步进为0.5Hz, 1～22Hz步进为1Hz

8、控制方式 ①支持彩色触摸屏、旋钮两种参数设定方式，治疗中可实时调节参数；

②冲击波的释放与停止支持触摸屏软件按钮与脚踏开关两种方式控制。

9、预设程序 不少于9个预设使用程序

10、电子智能处方 设备应能预设不少于30种参考建议

11、无线连接功能 支持WIFI网络连接

12、方案保存 具备当前方案保存功能，存储容量不少于400条，且支持SD卡扩展存储

13、患者信息 可在设备手动新增，支持搜索

14、治疗记录 应能存储患者治疗记录，存储量不少于50000条，且支持SD卡扩展存储

15、启动模式 快速治疗、标准治疗两种可选

16、角度调整 具备角度可调功能，且角度调整≥15°。

17、易损件管理 应有易损件更换，并保存使用信息记录功能

18、附件测试功能 应具备附件测试功能，包括手柄温度测试、手柄风扇测试、击打测试、脚踏响应测试

19、脚踏开关 支持选配脚踏式开关，防护等级IP68                                                                 20、提示功能 具备治疗结束及报警功能提示，提示方式含声音、界面文字提示

21、治疗头规格 至少φ6mm、φ9mm、φ15mm、φ25mm，4种尺寸可选

22、手柄寿命 不少于230万次冲击

23、手柄冷却 手柄应具备风扇冷却功能

24、治疗头寿命 不少于20万次

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

三、质保时间

1、设备经过验收后整机质保五年。