附件1：

无创呼吸机技术参数：

1 通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC；

平均容量保证压力支持，吸气压呼气压自动调节

AVAPS-AE模式

AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

AAM自动气道管理功能：能够在所有双水平模式下打开，自动监测患者上气道阻力，并自动调节维持气道通畅所需EPAP。

2. 参数调节要求：

2.1 IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2呼吸频率:  0-30次/分

2.3吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4 AVAPS-AE：
   分钟呼吸次数：可选off，Auto，或手动调节（4-30次）

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

EPAP Max

EPAP Min

2.5 AAM，PS Max、PS Min，EPAP

2.6 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.6具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.7 一体化加温湿化器

2.8  触发方式：自动设置吸气及呼气触发灵敏度

2.9  漏气补偿: 全自动漏气补偿

2.10 设置并更改管路类型，保证精确送气

2.11 自动海拔高度补偿功能：最高2286m

3. 监测参数要求：

估计泄漏速率，呼出潮气量，呼吸频率，呼气每分通气量，气道压力

4、 报警功能要求:

呼吸暂停报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

5、 适用人群：可适用于体重>18kg的儿童/成人

6、彩色液晶屏幕，中文操作菜单

7. 电源要求:
  交流电100-240 VAC，50/60 Hz，2.0-1.0 A

直流电12 VDC, 6.67 A

8. 配件：移动支架