全自动血液体液细胞分析仪参数要求

- 检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- ★报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

- ★单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。

- ★进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

- 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

- 末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

- 末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

- 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。

- 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

- 配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

- 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

- CRP线性范围：0.2~320mg/L。

- SAA线性范围：5~350mg/L。

- 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

- 可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。

- 能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

- 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

- 售后服务

1.保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2.所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3.提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4.报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

- 质保时间

1.设备经过验收后整机质保五年。