凝血分析仪保养合同参数

- 仪器检测

仪器型号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝血分析仪 | STA R MAX | Stago | 急诊检验科 |  |

合同期内每年为仪器检测并出具年度检测报告。

- 仪器全面预防性保养

每年二次全面预防性保养。

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防性保养 | STA R MAX | Stago | 2 | 次 | 15000 | 30000.00 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |

全面预防性保养包括：

- 压力检测，打液量检测，方法学检测，温度检测等仪器检测。

- 质控实验及生物学验证实验。

根据科室需要，仪器经检查、校准，各项技术指标要符合行业标准要求

PT生物学测试的CV值要≤1.5%

APTT生物学测试的CV值要≤1.5%

FIB生物学测试的CV值要≤4.0%

AT3生物学测试的CV值要≤3.0%

DDi生物学测试的CV值要≤8.0%

- 更换保养套装（仅限整体保养套价格。）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUCTION TIP V5 | 87063 | Stago | 4 | 个 | 2500 | 10000.00 |
| 2 | HALOGEN LAMP V6 | 26699 | Stago | 2 | 个 | 1180 | 2360.00 |
| 3 | SHUTTLE STA-R | 38960 | Stago | 3 | 个 | 2800 | 8400.00 |
| 4 | PHOTOMETRY BOX FAN FILTER | 38125 | Stago | 2 | 个 | 1000 | 2000．00 |
| 5 | FILTER AIR 549X157 | 38517 | Stago | 2 | 个 | 2120 | 4240.00 |
| 6 | 液体过滤器 | 27458 | Stago | 3 | 个 | 1000 | 3000.00 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |

- 仪器定期保养

每年不低于6次常规走访保养。

常规保养包括：仪器清洁，仪器各组件运动位置检查，运行质控检查仪器性能。

- 仪器维修

整机所有配件不限次数维修（人为损坏除外）；

全天候热线在线指导，热线电话：4008009796。

必要时工程师提供上门服务。

- 配件消耗

- 配件：

  - 日常更换的消耗性配件，如：过滤器、吸杯头、过滤网等；

  - 维修所需要的配件,如：马达、电磁阀、电路板、针、PU/PE/PVC管路等。

- 配件版本：与原厂配件一致，保证安全性。

- 版权：均由STAGO厂商所有。

- 非人为损坏部分免费配件：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元，含税） | 税费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PSR组件 | 89288 | Stago | 3 | 个 | 47142 | 6128.46 |
| 2 | 光源灯泡 | 26699 | Stago | 1 | 个 | 1180 | 153.40 |
| 3 | 光学马达 | 8082W | Stago | 1 | 个 | 10436 | 1356.68 |

- 人为损坏单独购买配件

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元，含税） | 税费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号针 | 39249 | Stago | 1 | 个 | 8107 | 1053.91 |
| 2 | 2号针 | 39250 | Stago | 1 | 个 | 6784 | 881.92 |
| 3 | 3号针 | 27307 | Stago | 1 | 个 | 5468 | 710.84 |