招标参数

中央监护站

1.产品形态

1.1中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

2.系统功能

★2.1中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

2.2中心监护系统支持24寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

★2.3可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持36个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示

2.4多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

2.5多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

2.6提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

2.7提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

监护仪

1监护仪结构：

1.1整机无风扇设计。

1.2≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏。

1.3内置锂电池。

1.4安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。

2.3提供新生儿专用心电电缆。

2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5支持≥25种心律失常分析, 适用于新生儿。

2.6QT和QTc实时监测参数测量范围。

2.7支持心电多导同步分析。

2.8提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。

2.9提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个。

2.10无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，满足新生儿监测。

★2.11新生儿专用血压测量袖带+儿童袖带各二套

2.12提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

★2.13其中2台监护仪需配置有创血压和呼末二氧化碳。

3系统功能：

3.1提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。

3.2提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数。

3.3提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

3.4提供计时器功能，每个计时器支持独立设置和计时功能。

3.5提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.6具有与院内信息系统对接的接口

售后服务：

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保三年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。