技术参数

名称:麻醉机

1.1 气动电控呼吸机，中英文操作和显示

★1.2 ≥15英寸彩色触摸外置显示屏，具有飞梭旋钮。操作者可调整屏幕角度以便于设置与观察相关参数

1.3 通气模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、SIMV（V）+PS、SIMV（P）+PS、手动通气（Manual）、待机（Standby）

★1.4 潮气量设置：10ml-1500ml（VCV模式下）

1.5 吸气压力设置范围： 5-70 cmH2O

1.6 压力支持范围：5-60 cmH2O

1.7 呼吸频率：4-100 次/分钟；SIMV模式下为1-40 次/分钟

1.8 吸呼比：4:1到1:10，步长0.5

1.9吸气时间：0.1～10.0 s，步长0.1s

1.10 具有电子PEEP功能，设置范围：OFF，4-30 cmH2O

1.11 吸气暂停：OFF，5%-50%吸气时间

2、监测功能

2.1  具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示、吸入氧浓度，潮气量，气道压，呼吸频率，呼末CO2浓度（选配），分钟通气量，窒息，持续压力高报警。供氧故障报警、电池电量低报警；电量低报警后电池供电时间为10min。

2.2可同屏显示4通道波形和两个呼吸环图，波形和环图可根据需要灵活切换。波形包括：压力-时间波形，流速-时间波形，容量-时间波形（可选呼末CO2、）；呼吸环图包括：压力-容量，流速-容量，流速-压力（可选容量-二氧化碳）

★2.3可扩充原装进口主流二氧化碳监测模块，无需监护仪便可在麻醉呼吸机屏幕上显示二氧化碳浓度和二氧化碳容积环图

2.4 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性

2.5 潮气量监测范围：0-2500ml

2.6 PEEP监测范围：0-70cmH2O

3、流量计

3.1 机械六管流量计，氧气、笑气、空气三种气体范围均为（精调管0.1～1L/min，粗调管1-10L/min）

3.2 流量计背光灯设计

3.3具备机械的氧笑连动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

4、挥发罐

★4.1双罐位，配有1个原装进口蒸发罐，提供安氟醚，异氟醚，七氟醚三种麻醉剂

蒸发罐三选一。

4.2挥发罐最大容量250ml、最小容量30ml、残余量60±10ml

5、呼吸回路

★5.1具有回路整体加热功能，非冷凝方式，减少冷凝水的产生，降低水分对传感器的影响，减少呼吸功

★5.2 具备自动旁路（bypass）功能，在手术过程中更换钠石灰罐，可直接更换，无需选择确认，无需停机。

5.3 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

★5.4具有吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

5.5 配有氧电池

★5.6具备ACGO新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

5.7 配有AGSS接口，可选配AGSS废气排污系统，符合层流手术室设计理念

6、麻醉工作站功能

6.1 可选配麻醉信息系统，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出

7、气源

7.1 管路气源：氧气、笑气、空气

7.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于280Kpa时报警

7.3 快速充氧范围25-75L/min

7.4 具有辅助供氧功能，流量最大可达到15L/min

★7.5可扩充同品牌配套空气压缩机提供空气源，输出流量：≥40L/min（400kPa）

最大流量：＞120 L/min\高压自动排气：＞480kP、噪声：≤52dB（提供注册证和技术参数表）

8、工作条件及基本配件

8.1 操作环境，温度：10℃ 至40℃，湿度：≤80%

8.2 电源：100-240VAC，50/60Hz

8.3 后备电池使用时间：锂电，不低于60分钟

8.4 机架：带工作台侧栏杆推车，两个抽屉

8.5具备顶光灯，适合内窥镜手术模式，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

设备经过验收后整机质保三年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。