落地式数字化X射线摄影系统招标参数

1 主要技术规格和要求

1.1 X线球管及支架系统

1.1.1落地式X线球管支架，非C形臂或U形臂形式

1.1.2 球管功率≥50kW

1.1.3 旋转阳极最高转速≥3000转/分

1.1.4 阳极热容量≥310kHU

1.1.5 球管绕垂直轴旋转≥-90º- +180º

1.1.6 球管绕水平轴旋转≥±110º

1.1.7 系统沿摄影床纵向移动距离≥185cm

1.1.8 束光器具有射野灯光定时控制，灯光种类：LED白光显示

1.1.9 束光器内具备激光定位灯，非光照投影阴影式设计

1.1.10束光器光野照度≥180LUX

1.1.11球管在电动控制模式下降过程中，具备防碰撞检测功能

1.2 高压发生器

1.2.1 最大输出功率≥50kW

1.2.2 高频逆变式高压发生器逆变频率≥100kHz

1.2.3 输出电压范围：40-150kV

1.2.4 具备自动程序摄影功能（APR）及手动调节设置

1.2.5 最长加载时间≥10s

1.2.6 最大管电流≥600mA

1.2.7 最大电流时间积≥1000mAs

1.3 无线移动式平板探测器

1.3.1 材料组成：非晶硅碘化铯

1.3.2 无线探测器尺寸≥17x17英寸（或430mm×430mm）

1.3.3 像素尺寸≤139微米

1.3.4 像素矩阵≥3000*3000

1.3.5 空间分辨率≥3.6Lp/mm

1.3.6 成像数据位≥16bit

1.3.7 平板支持在胸片架片盒内及摄影床下托盘内在线充电，为直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

1.4胸片架

1.4.1 胸片架的操作方式为手动+电动双模式，即胸片架每侧均须同时具备独立的电动控制按钮和手动控制按钮以控制胸片架的升降

1.4.2 具备三野物理电离室（AEC)，非软件电离室

1.4.3 垂直升降范围≥150cm，且胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度≤34cm

1.4.4 具有自动跟踪功能，即球管可自动跟随胸片盒上下同步运动

1.4.5 具有自动对中功能，球管和胸片盒可实现双向中心点对中功能（即在球管侧可控制胸片盒与球管对中，也可在胸片盒侧控制胸片盒与球管对中）

1.4.6 胸片架立柱采用内置式运动导轨，非开放式导轨设计，导轨开口≤15mm，以防夹手和其他物体进入

1.4.7 为保证胸片架稳定性，以及拍摄胸片时方便患者握抱胸片架侧扶手，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方连接支撑的设计

1.4.8 支持隔室遥控胸片架升降运动

1.5 固定摄影床

1.5.1 探测器托架纵向移动≥50cm

1.5.2 床面高度≤70cm

1.5.3 具备物理三野物理电离室（AEC)，非软件电离室

1.5.4 床面尺寸≥130x84cm

1.5.5 浮动床面移动范围：纵向≥±50cm，横向≥±10 cm

1.5.6 为防止误踩操作，床面运动控制开关采用内踢式设计，非脚踏式开关

1.5.7 承重能力≥100kg

1.5.8为节省安装空间和机房布局整洁，要求高压发生器装置放置在固定摄影床下

1.5.9 摄影床平板探测器片盒具备电磁锁止与红外线检测自动解锁功能

1.5.10 摄影床上应具备急停按钮

1.6 滤线栅

1.6.1 胸片架内和摄影床内均具备可插拔式滤线栅，无需工具即可实现滤线栅拆卸

1.6.2 胸片架内和摄影床内滤线栅均满足：栅比≥10:1，栅密度≥40线对/厘米

1.7 图像采集工作站

1.7.1 操作系统：windows 10及其以上

1.7.2 硬盘存储≥1TB

1.7.3 内存≥8G

1.7.4独立显卡，显存≥6GB

1.7.5监视器≥13英寸，显示器分辨率≥1910×1080

1.7.6最终出图图像可自动根据束光器范围自动裁剪，无需额外操作

1.7.7具有局部放大观察、边缘增强、窗宽窗位调节、动态范围调节功能、图像反转、漫游、图像标注功能

1.7.8具有病人资料显示、病人数据输入功能

1.7.9支持与PACS、RIS、HIS网络连接

1.7.10标配DAP软件功能包

1.7.11具备一键整机开/关机功能（只需通过一键即可控制整机及各部件开机或关机，包括一键可完成采集工作站、高压发生器、机械系统等设备所有部件的开关机）

1.7.12图像采集工作站可检测球管热容量使用情况并具备显示功能

1.7.13图像采集工作站可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能

1.7.14图像采集工作站具备整机故障预判功能，可精准定位系统故障，并提供相关故障诊断文字说明

1.7.15 DICOM网络接口：

具有多项DICOM服务类别，如传输、接收、存储、查询，WORKLIST、MPPS、存储确认等功能

具有DICOM结构化SR报告(如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等)功能

具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能

1.8 配套设备

1.8.1医用射线防护系统

①立柱具备7寸大屏幕触摸屏一体化控制系统：操作台集成于立柱之上，空间占用小，屏幕尺寸不小于7英寸

②跟踪系统：采用激光传感器定位自动跟踪防护X射线，无需对DR或X光机进行拉线改造，自动跟踪预置位置误差不大于±3mm

③铅当量：上下帘均为0.5mm铅当量，须提供省级以上检测机构出具的铅当量检测报告

④防护帘尺寸：上帘尺寸：620*380mm、下帘尺寸：620*475mm

⑤防护高度调节范围：上帘上沿最高位置可调节到系统所安装位置水平面2.05m、下帘上沿最低位置可调节到系统所安装位置水平面0.5m

⑥底座为配重不小于15kg，设备放置于15度坡度斜坡不倾倒，尺寸不大于35cm*42cm

⑦四轮设计：配备四个专业医用脚轮，轮高不小于4英寸，后轮为带锁脚轮

⑧无线控制：系统应具备无线遥控功能，能通过无线方式控制上下帘位置

⑨模式预设：系统具备成人和儿童防护模式，可预设上下帘间隙高度

1.8.2铅防护用品

包含：铅衣3件、铅帽子3个、铅围脖3个。

1.8.3办公用品

包含：办公用椅2个。

1.9售后服务

1.9.1保证配件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零配件更换。

1.9.2所有配件保证是原厂，并提供清晰合法的来源证明材料。

1.9.3提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

1.9.4报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

1.9.5质保时间：设备经过验收后整机质保不少于三年。保修起算日：自设备验收合格之日起。