# CT 用造影剂注射装置技术参数

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 双筒注射头 |  |  |
| 1.1 | 造影剂针筒（A 侧） |  |  |
| 1.1.1 | 针筒容量 | 200ml ，100ml 共 2 种 |  |
| 1.1.2 | 注射速度 | 0.1-10ml/s ，0.1ml 增量 |  |
| 1.1.3 | 注射量 | 200ml 针筒： 1-200ml ，1ml 增量 100ml 针筒： 1-100ml ，1ml 增量 |  |
| 1.1.4 | 最大压力 | 10-350psi ，10psi 增量 |  |
| 1.1.5 | 手动控制 | 前进（低速、高速），后退（低速、高速），手动旋 钮（微动前进、后退）和自动返回键 |  |
| 1.2 | 生理盐水针筒（B 侧） |  |  |
| 1.2.1 | 针筒容量 | 200ml ，100ml 共 2 种 |  |
| 1.2.2 | 注射速度 | 0.1-10ml/s ，0.1ml 增量 |  |
| 1.2.3 | 注射量 | 200ml 针筒： 1-200ml ，1ml 增量 100ml 针筒： 1-100ml ，1ml 增量 |  |
| 1.2.4 | 最大压力 | 10-350psi ，10psi 增量 |  |
| 1.2.5 | 手动控制 | 前进（低速、高速），后退（低速、高速），手动旋 钮（微动前进、后退）和自动返回键 |  |
| 1.3 | 气泡检测 | 确认管路连接正确无误，排气完成后， 按下确认键, 方可开始注射。 |  |
| 1.4 | 注射头 LED 指示灯 | 针筒支架下照明灯。 |  |
| 1.5 | 抽取造影剂 |  |  |
| 1.5.1 | 抽取方式 | 预填充式，注射器自动抽取，手动抽取 |  |
| 1.5.2 | 造影剂抽取速率 | 可设定（A 筒 1.5ml/s～6ml/s； B 筒 1.5ml/s～8ml/s） |  |
| 1.5.3 | 造影剂抽取量 | 0-200ml 可设定 |  |
| 2.0 | *注射模式 |  |  |
| 2.1 | *单筒注射模式 | 多时相注射（ 6 时相）、变速注射 |  |
| 2.2 | *双筒注射模式 | 6 时相可以任意设置（A 匀速、B 匀速、A 变速、 A+B 匀速） |  |
| 2.3 | *自选参数模式 | 经验参数选择 |  |
| 2.4 | *智能注射模式 | 体重智能模式 |  |
| 3.0 | 控制显示器 |  |  |
| 3.1 | 显示屏 | 10.4”触摸式彩色液晶显示屏 |  |
| 3.2 | 操作界面 | 图形文字双重显示， 带注射压力实时监测曲线 |  |
| 3.3 | 储存 | 180 个注射方案存储 |  |
| 3.4 | 历史记录 | 最近 20 个注射过程及压力曲线 |  |

第 1 页，共 2 页

Rev.20110511

CT 用造影剂注射装置技术参数

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 安全装置 | ・ 注射头上确认键，与启动按钮联动，须先按下确 认键，程序方可启动 ・ 具备过压、过速和低压报警及自动停止装置 .. .. .. ・ 手动紧急停止按钮（注射头上 1 个，遥控开关上 1 个，控制显示器上 1 个） |  |
| 5.0 | *加热装置 | 内置半导体加热装置，38±3℃ |  |
| 6.0 | 安装方式 | 直立可移动支架式 | 可选配悬吊式 |
| 7.0 | 外形尺寸 | 注射头： 540*220*115mm 控制显示器： 260*100*280mm 直立可移动支架： 570*570*1200mm |  |
| 8.0 | 重量 | 注射头： 18 kg 控制显示器： 4 kg 电源箱： 4 kg 其它： 15 kg |  |
| 9.0 | 电源 | ~220V ，260VA |  |

第 2 页，共 2 页

Rev.20110511