购置血糖管理系统项目技术参数

| 序号 | 规格 | 规格要求 | 需要提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 软件系统必须是国内自主知识产权研发的产品 | 是 |
|  |  | 单一系统必须支持操作者前端直接原生支持罗氏、强生、拜耳等主流品牌BGM和雅培等CGM血糖仪的数据采集，不得通过后台数据库数据接口或数据表拼接等方式。更换BGM血糖仪品牌或增加任何其他硬件设备时，不需要更换、升级软件系统。 | 是 |
|  |  | 针对BGM血糖仪的支持必须是通过蓝牙协议与院方现有PDA（支持蓝牙和NFC）直接交换数据，不得加装外壳套件等方式，不得另外使用任何其他转接设备，进行二次数据收集转发。 | 是 |
|  |  | 针对CGM血糖仪的数据采集，需要实现CGM血糖数据无线、实时、无需人为干预的自动化采集，采集频度应该达到最高每1分钟1次，不得低于每5分钟1次。 | 是 |
|  |  | 可以针对不同患者定制化设置报警和预警参数，每个患者的高低血糖、极高低血糖、血糖变化速率均可以达到实时的、不经任何人为干预的自动化报警，报警需要递送到PDA、医护端、工作站等多个平台。并且针对报警，需要有报警记录和处理相应记录，用于事后质控或追责。在CGM场景下，还需要支持低血糖预警功能，即通过设定预警参数，系统在预测未来设定时间内，患者会发生低血糖时，可以自动实时预警。 | 是 |
| 2 | BGM相关参数 | 同时支持罗氏、拜耳、强生等主流BGM指尖血糖仪在同一个管理页面下的统一化管理，更换品牌不需要更换系统。 | 是 |
|  |  | 只需要BGM血糖仪具有蓝牙功能，不需要任何其他硬件、外壳、套件等，就可以直接使用院方现有的PDA和血糖仪，通过蓝牙连接读取数据。 | 是 |
|  |  | 血糖仪器质控管理，明确记录和显示在控、脱控，可以自动识别、区分人血标本和质控液检验结果。 | 是 |
|  |  | 详细的试纸使用统计功能页面，包括使用试纸的科室和病人可以按天、按周、按月等的消耗量、残次量、质控消耗量。包括血糖试纸的批次、型号、质控液批次、到期日、血糖仪型号、序列号、操作者等信息。 | 是 |
|  |  | 针对血糖仪器内部时钟时间不准，或者长时间未对表造成血糖仪内部时间不一致问题，系统需要自动同步机器时间到血糖仪的时间或自动校准偏差，使血糖监测时间精准到秒或者血糖仪支持的最小单位。 | 是 |
|  |  | 根据不同模版，患者指血血糖检测任务的自动化生成，遇到患者外出、漏检、早吃饭、晚吃饭后的多种情况，系统需要自动到点再次监测提醒，并且准确计算餐食开始时间，以及准确显示餐后2小时血糖监测需求。 | 是 |
|  |  | 可以通过设置操作规范流程，如果操作者未按照BGM操作流程操作，系统不接受自动数据录入，并引导操作者，按照护理流程操作。比如：护士先给患者测了血糖，后点击患者姓名或者扫描患者腕带，系统会自动识别此次操作未按照先扫腕带，后测指血的流程操作，血糖数据不与自动记录，并且提出警示。 | 是 |
| 3 | CGM相关参数 | 支持雅培等CGM血糖探头的实时的、全无线的、最短可以每分钟一次的、不低于5分钟一次的、全无人干预下的全自动化数据采集（不接受每次需要患者或者医护人工扫描后上传的方式），血糖数据仅限在医院内网进行存储和传输。 | 是 |
|  |  | 针对每个患者，可以定制化的CGM血糖不同数值下自动报警和预警，消息通知和处理记录。 | 是 |
|  |  | 在患者高、低血糖发生前n分钟（n可调）预警或者高、低血糖发生中立即报警，而不是等待医护人员扫描时，通过人工阅读血糖数据才可以事后发现。并在无人处理情况下持续报警，除非血糖恢复到正常范围内，或者经医护处理响应。 | 是 |
|  |  | 支持使用患者指血或静脉血糖数据对CGM血糖数值的自动校准，可以同时显示校准前和校准后数据，以及昨日同一时间数据。 | 是 |
|  |  | 支持血糖报告的实时产生，即时性报告包括3、6、12小时，多日叠加，AGP报告，血糖TIR，TAR，TBR，GMI，CV，SD， Min， Max，活跃时间，及%比等多种国家标准中使用的专业参数，此类报告不需要任何人工操作，可以即时观看，即时打印。 | 是 |
|  |  | 支持医护远程查看患者的实时CGM血糖，支持医护远程发送指令读取当前时刻（即这一秒内）血糖数值，支持建立虚拟病房等应用。 | 是 |

## 服务要求：

| 服务 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 运维服务 | 中标方须提供常设7天×24 小时热线、微信服务群等方式的技术支持服务。对招标方的售后服务通知（原厂服务），中标方接报后保证2小时内响应，24小时内处理完毕，如果电话、网络远程协助的服务无法解决问题，中标方需提供专业技术人员 6小时内到达招标方现场进行技术支持。若主设备故障在48小时内未处理完毕，须免费提供相同档次的设备予招标方临时使用，不得影响招标方的正常工作业务。 |

## 商务需求

1.合同签订后，２个月内实施完成。

2.软件质保1年，硬件质保3年。

## 费用说明

包含设备安装及调试费用。