胸骨锯参数

一、技术参数

胸骨锯手机：   1把

1.1电池动力，带安全锁；

★1.2 具有快速模式及标准模式，快速模式最高速度≥14000CPM；标准模式≥11000CPM；

＃1.3 振幅≥3.5mm；

1.4 手机重量≤1kg；

1.5装卸锯片及保护弓无需工具；

1.6手机可高温高压及等离子灭菌；

2，电池：2块

★2.1无记忆效应的锂电池，更长的使用寿命及蓄电量；

2.2专利ACP电池保护技术，防止电池过热及压力问题；

＃2.3可高温高压及等离子灭菌，循环充电使用；

2.4电池电压≥9V；

2.5低电量时指示灯提醒设计；

★2.6 电池容量1359mAh及2700mAh可选

3、胸骨锯导引保护弓：2个

4，胸骨锯片：    2个

5，电池充电器 ：       1台

＃5.1同时可充≥4块电池；

★5.2带液晶显示屏，可显示电池的充电程度和次数；

5.3 充电器和电池之间识别，可自动判断及调整电池状态；

5.4 可记录并显示电池超过消毒要求温度的次数及总时间；

＃5.5 具备电池复活功能。

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。