| 医用X线防护用品技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护用具类型 使用科室; 铅围裙; 颈套; 大领颈套; 铅帽; 铅眼镜; 铅手套; 上下铅衣; 防护方巾. 泌尿外科; 2套; 2套; /; 2套; /; /; /; /. 口腔科; /; 2套; 2套; 4套; /; /; /; /. 导管室; /; /; /; 6套; 6套; 6套; 6套; /. 放射科; /; /; /; /; /; /; /; 6套. 手术室; /; /; /; 5套; 5套; /; /; /. 一、产品名称、铅当量、数量、技术参数、图片： |
| 序号 | 产品名称 | 铅当量 （mmPb) | 数量/件 | 备注 | 图片示例 |
| 1 | 医用射线防护方巾 （CT室专用包裹式铅方巾） | 0.5 | 6 | 1.铅当量≥0.5mmPb 2.尺寸（mm）：≥W400*L450 3.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害 4.具有厂家明显标识，易于辨识且具有防伪功能。 |  |
| 2 | 防辐射围领 | 0.5 | 4 | - 表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害 - 铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位， - 具有厂家明显标识,易于辨识且具有防伪功能 |  |
| 3 | 防辐射帽 | 0.5 | 17 | 1.铅当量≥0.5mmPb ； 2.表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害 3.具有厂家明显标识,易于辨识且具有防伪功能。 |  |
| 4 | 防辐射裙 （连体双面防护衣） | 0.5 | 2 | - 铅当量：前面≥0.5mmPb，后面≥0.25mmPb - 表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害 - 防护裙应能从颈部至少覆盖到膝部、整个胸部和肩部身体的前面部位。 - 防护裙双肩部位防护材料的宽度不应小于11 cm，每片肩部防护材料应至少延伸到肩背后15 cm。各片防护材料固定在一起的无防护缝合孔应放在防护裙的后面。 - 包裹式防护裙应设计成能够覆盖从腋下不大于10 cm处至少到大腿的一半处的身体的两侧，背部向下到膝部。 - 具有厂家明显标识，易于辨识且具有防伪功能。 |  |
|  | 防辐射裙 （分体带袖防护衣） | 0.5 | 6 | - 前面≥0.5mmPb，后面≥0.25mmPb - 表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害。 - 具有厂家明显标识,易于辨识且具有防伪功能。 |  |
| 5 | 防辐射围领 （口腔科专用） | 0.5 | 2 | - 表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害 - 铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位 - 具有厂家明显标识,易于辨识且具有防伪功能。 |  |
| 6 | 介入防护手套 | 0.025 | 6 | - 铅当量≥0.025mmPb - 具有厂家明显标识，易于辨识且具有防伪功能。 - 介入防护手套应无缝隙、无孔隙，覆盖整个手部，至少覆盖到前臂的一半。 - 介入手套符合人体手部生理结构，设计成将大拇指单独包裹，其他手指也应单独包裹。大拇指套的轴应能朝向掌心，以使得大拇指的顶端可触摸到食指的顶端。 - 介入防护手套应不透水，拉伸性能应方便工作人员在介入手术环境下穿戴，手套应贴合工作人员手部，方便介入手术中工作人员操作手术器械。 |  |
| 7 | 医用射线防护眼镜 （平光、带侧防护） | 0.5 | 11 | 1.正面和侧面采用高含铅量铅玻璃镜片，铅当量≥0. 5mmPb；平光； 2.配有眼镜绳，眼镜便于佩戴不易掉落，附带全套铅玻璃眼镜护理包配件1套（含防滑吊带1条，眼镜布1块，眼镜盒1个） |  |