床旁监护仪参数

- 整机要求：

  - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

  - ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

  - 屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

  - 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

  - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

  - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型    。

  - 监护仪设计使用年限≥10年。

  - 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

  - 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类。

- 监测参数：

  - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

  - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

  - 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

  - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

  - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁，及一次性血氧探头。

  - 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。

  - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

- 系统功能：

  - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。

  - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

  - 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - 支持≥1000组NIBP测量结果。

  - 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

  - 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

  - 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

  - 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。

  - 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

  - 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式。

  - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

  - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

  - 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

  - 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

  - 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

  - 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。、

- 售后服务

  - 1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

  - 2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

  - 3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

  - 4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

  - 5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

  - 质保时间

  - 1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

- 保修起算日

  - 1、自设备验收合格之日起。

呼吸内科：

年    月    日