# 全自动医用PCR 分析系统技术参数

# 一、基本参数：

# *1、设备集成核酸提取、PCR反应体系构建、PCR上机检测、结果分析和报告打印于一体；

2、样本通量：1~4 样本/次；

3、液体样本加样体积：1µL~2000µL；

4、移液准确度：≤4%（25µL）；

5、核酸提取方法：磁珠法；

6、升温速率：≥5.0℃/s；

7、降温速率：≥3.5℃/s；

*8、检测反应孔数:24孔；

9、温度精度:≤0.1℃,可做HRM高分辨熔解曲线；

10、孔间温度均匀度：±0.1℃；

11、荧光通道：4色荧光通道，可扩展至6色荧光通道；

12、系统荧光检测波长：510-665nm；

13、适用探针/染料：FAM/SYBR Green 、VIC/HEX/JOE/TET/ TAMRA /Cy3、ROX/Texas Red 、CY5；

14、消毒功能：可计时门控紫外消毒;

15、熔解曲线结果判读软件：在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；

16、仪器可配套检测项目：结核分枝杆菌复合群核酸检测，结核分枝杆菌利福平耐药突变检测、结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测、结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测、结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测、结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测；

*17、仪器获得NMPA的三类注册证。

- 包含信息接口费用（LIS、HIS）。

- 设备需要配套试剂使用。

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5、设备购置后，厂家免费提供相应配套软件及软件升级服务。

三、质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

四、保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

使用科室核心组签字：

签字日期：