彩色多普勒超声诊断仪

技术参数及规格要求

- 设备用途:满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

1.技术规格及概述：

✳1.1	≥15英寸高分辨率LED 显示器，可视角度≥170度，主机含电池

✳1.2 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，支持手写和带橡胶手套操作

1.3全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

1.4电源接头为磁吸式，插拔方便，避免意外损坏

1.5配置3把探头，  凸阵探头1把，频率范围：1.3-6.0MHz

线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz

相控阵探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz

2.成像模式

2.1	二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3彩色多普勒模式

2.4能量多普勒模式

2.5脉冲多普勒模式（PW）

2.6连续多普勒模式（CW）

2.7M型成像模式：支持彩色M型，解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

3.B模式成像

3.1组织谐波成像模式

3.2组织特异性成像

3.3多角度空间复合成像技术，支持≥2条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

3.4斑点噪声抑制成像

3.5回波增强技术，提高心脏图像质量

3.6区域数据并行处理技术，可单独提升感兴趣区图像局部细节信息及对比度（附图证明）

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1高分辨率血流成像

4.2双实时同屏对比显示

4.3自动调节取样框的角度及位置

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2连续多普勒

5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

6.测量分析和报告

6.1常规测量软件包

6.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

6.3 Auto EF射血分数自动测量

7.血管内中膜自动测量

，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

二、 技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率	1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像

  - 最大显示深度:≥39cm

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段（非拨杆调节）

  - 动态范围: 30-280dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)，取样框可根据探头血流方向自动调节

  - 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - PW最大速度: ≥7.5m/s

  - 最小速度: ≤5mm/s

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

  - 快速角度校正

三、连通性

1.连通性和外部数据管理

1.1	具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

1.2	4个USB 3.0端口

1.3	以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

1.4HDMI、S-Video视频输出接口

2.电源供应

2.1	系统通过电池或交流电源运行

2.2主机可充电锂电池，连续扫查时间≥90分钟

3．专用台车，可收纳纸巾、检查单等

4. 包含信息接口费用（LIS、HIS）。

四、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5、设备购置后，厂家免费提供相应配套软件及软件升级服务。

五、质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

六、保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

使用科室核心组签字：

签字日期：