红外荧光显像仪（甲状旁腺探测仪）设备参数

一、技术参数：

1、曲线自适应功能：屏幕显示荧光波形曲线时，自动调节曲线幅度显示出完整的波形，无需手动调节曲线幅度。

2、提示阈值调节功能：具有可以调节提示阈值的功能，可适用于不同的手术环境中。

3、抗光干扰性能：可在手术无影灯直射条件下，直接进行甲状旁腺探测，无需移动或关闭手术无影灯等其它光源仍不会对设备造成本质干扰，就能进行探测。

4、事件捕捉功能：波幅高于阈值时，可以将所需的肌电、荧光信号波形和数值固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉；波幅低于阈值时，肌电、荧光信号不被固定，便于分析和保存术中的事件信息。

5、旋钮和触屏操作，调节电流强度和系统音量：操作简便，可通过两个旋钮分别快速调节阈值和系统音量。

6、多形式提示：设备在识别甲状旁腺时，具有指示灯、声音、波形、指标的多维度带格式的精确提示，可量化显示指标。

7、记录功能：具备记录截图功能，探测过程中，用于记录实时测量数值，能够将所有数据均存储，便于分析和保存。

8、截图功能：具备截图功能，用于实时截取屏幕图片信息。

9、一体式工作站：体积小巧，便于携带，整机不高于5kg，方便手术室内的任意移动。

10、多语言界面：支持中、英文语言界面。

11、发射光源要求

a发射光源峰值波长785nm±5nm；

b光源最大输出光功率20mW±20%；

c探头中心的光功率密度≥2W/cm2。

12、探头光学性能

a光纤传输效率：光纤平直放置时785nm激光传输效率应不小于50%。

b光纤传输效率不稳定度：不大于±10%。

c光纤传输效率复现性：不大于±10%。

d光纤探头直径≤2mm，光纤探头支持手柄手动激发。

所需耗材：一次性使用医用光纤。

二、售后服务:

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

使用科室核心组签字：

日期：

医学工程科核心组签字：

日期：