酸性氧化电位水生成机设备参数

技术参数：

1. 设备规格：≥1.5L/min

2. PH值：2.0～3.0；

3. ORP：≥ 1100 mV；

4. 有效氯：60±10 mg/L；

5. 残余氯离子：≤1000mg/L；

6. 电解槽极板正常使用寿命：≥3000 h；

7. 电解方式：连续式电解，正反向电解自动倒极；

8. 最大功率：AEOW2000A型 ≤1400 W； AEOW4000A型 ≤2300 W；

9. 待机功率：≤10 W；

10. 工作电源：AC220V,50Hz；

1. 本机采用中央处理器（CPU），实现完全数字化电路，对机器的运行程序进行整体集中控制，运行安全可靠；

2. 本机配有在线可视化监测装置，在显示屏上直观的显示pH值、ORP值、工作电流及其它工作状态指示等信息；

3. 本机具有自动冲洗电解槽、自动倒极运行等功能，有效地清除电解槽内的积垢，延长电解槽的寿命；

4. 本机具有各项自动保护功能，如：无水保护、无盐水保护、过流保护、过热保护等；

5.  本机具有自动在线监测制水是否达标的功能，当制水超出标准范围时，本机会自动停机，并发出警告提示；

6. 本机配有电解质自动混合装置；

7. 本机配有打印系统，每当开、关机时，本机自动打印酸水的即时参数，在制水过程中，也可以随时打印酸水的即时参数，以便于追溯；

8. 本机配有独立的纯水供水系统，并通过主机控制系统进行联动。与使用软水相比，能有效地减少电解槽结垢导致的故障率，也不需要提前数小时对树脂进行再生，减少了操作环节，节约了操作时间，杜绝了电解槽的早期失效；

9. 本机配有储水箱（选配），并与主机联动；

10. 本机具有耗材更换自动提醒功能，避免因耗材失效而影响正常工作；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。