干式荧光免疫分析仪（幽门螺杆菌抗体分型检测

（Ure、CagA、VacA）设备参数

一、主要功能：

该设备用于体外检测幽门螺杆菌尿素酶(Urease)抗体、细胞毒素相关蛋白(CagA)抗体和空泡细胞毒素(VacA)抗体。评价感染菌株毒力及致病风险，对HP进行分型检测，具有以下意义：

1.	填补对幽门螺杆菌进行毒力分型，对幽门螺杆菌致胃炎、胃溃疡、促肿瘤/胃癌的致病因子细胞毒素相关蛋白 (Cytotoxinassociated gene A，CagA)和空泡细胞毒素(Vacuolating cytotoxin A，VacA)检查技术空白；

2.	对Hp进行毒力分型，区分感染Hp是强毒性还是弱毒性，深入评价感染Hp菌株毒力及致病致胃癌的风险, 为临床开展“精准治疗”提供科学、可靠的实验证据，辅助临床医生制定有效治疗方案，科学合理用药降低药物副作用，缓解抗生素耐药问题对临床治疗用药提供新思路；

3.	反映感染的Hp是否会致病，感染后引起胃部疾病的严重程度；

4.	检测Hp使胃黏膜上皮细胞坏死，破坏黏膜屏障，导致严重的胃炎，促进细胞增殖、减少凋亡发挥促肿瘤作用的致癌因子细胞毒素相关蛋白(CagA)；

5.	检测Hp使胃壁细胞（黏膜，黏膜下层，肌层和浆膜）空泡化、细胞骨架改变、细胞凋亡等形态学改变，形成膜阴离子选择性通道和孔，发生溃疡的致病因子空泡细胞毒素(VacA)；

6.	让患者更容易接受：提高强毒性 I 型患者用药依从性，减少弱毒性 II型患者不必要的身体负担与心理负担；

7.	避免抗生素耐药：仅 I 型感染者与胃癌发生相关，需根除治疗；

8.	对于感染无毒型Hp且无临床症状的人群,针对临床症状用药，降低药物副作用，缓解抗生素耐药问题；

该设备还可实现多通道批量操作，用时短，简单方便快捷15分钟仪器自动检测，可以保证检测结果的准确性，病人可以在第一时间拿到报告，能最大程度节省人力物力和场地资源。

二、核心参数：

1. 检测通道：12通道，转盘式（支持多项目同时测试，独立计时）；

2. 项目检测能力：能进行幽门螺杆菌（HP）分型（尿素酶(Urease)、细胞毒素相关蛋白(CagA)和空泡细胞毒素(VacA)检测、胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ、胃泌素17等项目的检测；

3. 检测速度：单次检测耗时<10s(不算孵育时间)；

4. 结果存储：>10000个；

5. 显示屏：8英寸显示屏(分辨率在800X480以上)；

6. 打印机：内置热敏打印机及支持外置打印设备连接；

7. 结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除；

*8. 结果传输：支持LIS、HIS；

9.	软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息；

10.	仪器尺寸：（470*320*315）mm（长*宽*高）；

11. 其他：数据管理功能（测试结果、自检结果等），可外接条码扫描器。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年    月    日