脉冲振荡肺功能检查参数

- 一、技术参数：

- ★流量传感器：需配备数字超声流量传感器，且无障碍物，无需加热、拆卸，只需配合呼吸管或过滤器

- ★流速范围: 0~±16L/S

- ★测量精度：±2%

- 容积范围：0~20L

- 测量精度：±1%

- 二、物理参数：

1.无

- 三、电气参数：

1.电源要求：220V

- 四、功能参数：

1.功能模块参数：

1.1慢肺测试参数：最大吸气肺活量(VC IN)、最大呼气肺活量(VC EX)、最大肺活量(VC MAX)、补吸气量(IRV)、补呼气量(ERV)、潮气量(VT)、深吸气量(IC)、呼吸频率(BF)、静息每分钟通气量(MV)、吸气时间(T IN)、呼气时间(T EX)、

整个呼吸周期的总时间(T TOT)、吸气/呼气时间比（TI/TE)等

1.2流速/容量测试参数：用力吸气、呼气肺活量（FVC IN，FVC）、呼气0.75s，1s，2s，3s，6s量(FEV.75，FEV1，FEV2，FEV3，FEV6)、用力呼气过程中，在25%,50%,75%，25%～75%，75%～85%,85%时的最大呼气流速(MEF25，MEF50，MEF75，MMEF,MEF75-85,MEF85)、吸气0.5s，1s量(FIV0.5，FIV 1)、在吸气肺活量25%,50%,75%,85%时的最大吸气流速（MIF25，MIF50，MIF75）、呼气肺活量50%时的最大吸气气流与最大呼气气流比率（MIF50%MEF50）、呼气峰值流速（PEF）、吸气峰值流速（PIF）、呼气1秒量(FEV1)与最大肺活量(VC MAX)的比值（FEV1%VCmax）、呼气1秒量(FEV1)与用力呼气肺活量(FVC)的比值（FEV1%FVC）、呼气1秒量(FEV1)与最大吸气肺活量(VC IN)的比值（FEV1%VCin）、理论最大分钟通气量（FEV1*30）、呼气流量容积曲线下呼吸环区域（AEX）、吸气流量容积曲线下呼吸环区域（AIN）、用力呼气过程中，达到呼气峰值流速(PEF)所用的时间（TPEF）等

1.3分钟最大通气测试参数：分钟最大通气量(MVV)、呼吸频率（BF）、潮气量（VT）等

1.4潮气测试参数：潮气量（VT）、吸气时间(T IN )、呼气时间（T EX）、吸呼比（TI/TE）、呼吸频率（BF）、呼气达到峰值时间与总呼气时间的比值（TPTEF/T EX）、呼气峰值流速（PEF）、吸气峰值流速（PIF)、达峰时间（TPTEF）、每分钟通气量(MV)、呼吸总时间（T TOT）、吸气时间与呼吸总时间的比值（TI/TOT）、达峰容积（VPTEF）、达峰容积比（VPTEF/VT EX）等

2.其他性能要求：

2.1需具备数字化超声流量传感器，双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）

2.2系统需具备自动校准，设备自动定标

2.3需内置温度传感器，实时测量环境温度，可以手动输入当地海拔高度、湿度自动进行 BTPS 校正

2.4设备使用年限≥10 年

3、软件分析功能

3.1需具有最新的综合预计值方案，多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值

3.2测试期间需显示实时数据，测试完成后需支持测试曲线测试点位置调整功能

3.3需具备自动多次肺功能测试重复性验证功能，根据目前ATS/ERS中关于多次肺功能测试重复性分级的要求自动进行评判，并给于重复性要求是否符合A、B、C、D、F级报告的评判

3.4软件需自带Z得分（标准分数）辅助判断功能，符合最新指南要求

3.5软件需自带脱机测试模拟

3.6测试图形需灵活调整长宽比例

3.7测试完成后需直接在结果界面增加或减少所显示的参数

3.8软件数据库系统需提供数据库查询、分析功能，测试报告需PDF或GDT的形式输出，测试数据以Excel格式输出

3.9需支持报告模板定制：软件可按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成诊断意见

- 五、需配置设备附件：（需要的配件）

- 主机

- 流量传感器

- 软件潮气功能模块

- 潮气功能面罩

- 一次性呼吸管路

- 传感器连接线

- USB连接线

- 移动台车

- 标准鼻夹

- 操作手册

- 出厂检测报告

- 计算机系统

- 商用电脑、鼠标、键盘、打印机

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。