血管显像仪参数

- 一、技术参数：

- 显像方式：DLP原位投影

- ★光源类型：近红外光、无辐射、波长范围750~940NM

- ★显示模式：5种彩色调节（需具备正、反显色功能）

- 3种投影尺寸、3种投影亮度

- 投影仪分辨率：854×480

- 可识别血管直径：≥1.0mm

- 最大探测深度：≥12mm

- ★图像对位精度：≤0.20mm

- 最佳成像高度：200±20mm

- 图像解析速度：≥30帧/秒

- 二、物理参数：

- 外形尺寸(长x宽x高)：240x60x60mm

- 主机重量：480g

- 三、电气参数：

- 电池续航能力：≥5小时

- 充电时间：≤3小时

- 充电电压：5.0V DC

- 额定功率：≤36VA

- 电池容量：4300mAh

- 四、功能参数：

- ★增强模式：普通、增强、深度模式

- 深度提示：四档深度提示

- 五、需配置设备附件：

1.配备支架

- 2.专用电源适配器：DC12V，5A

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。