成像控制器技术参数

一、技术参数：

1.可适配11Fr、9Fr六种规格一次性成像导管

2.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥2档

3.具备图像冻结/解除冻结模式

4.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式

5.具备手动调节白平衡功能

6.输出光源：LED光源

7.LED光源需与耗材匹配使用，光源具备独立开关

8.可调节光亮强度，调节档位数≥5档

9.视频输出格式≥2，至少要求具备：DVI和CVBS格式

10.具备中国标准要求的PAL制式

二、耗材：成像导管（☆适应征包括内镜下逆行阑尾炎治疗术）

1.导管可实现≧4向调节手柄旋钮≧2个；旋钮带锁定功能

2.插入部外径2种以上规格；≤9F,≤11F

3.导管工作长度≧650mm

4.对进液防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0

5.具备一体式吸引控制阀；需实现注水和负压吸引同时进行。

6.视野角度≧120度

7.视向角：0度（直视）

8.具备独立注水通道

三、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

消化内科：

年    月    日