核酸芯片检测仪参数

- 一、技术参数：

1.适用范围：用于检测24种女性宫颈脱落细胞样本中的人乳头瘤病毒分型（芯片杂交法）

2.检测原理：PCR体外扩增和DNA反向杂交法相结合的DNA芯片技术；

3.★全自动分子检测平台，要求一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；

4.★检测系统一体机，单台检测设备需满足全部检测需求；

5.★核酸检测全程密闭在芯片内，不得出现核酸在系统间或者反应管（孔）间的转移；

6.检测时间：不超过4小时；

8. HPV分型检测，同时可以检测HPV高危分型和低危分型检测，高危分型能力17种；低危分型能力7种；

8.1高危型能力17种：16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82

8.2低危型能力7种：6、11、42、43、44、81、83

10.★试剂检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为50拷贝/反应；

11.每个样本检测过程均需进行单样本独立质控。

12.★内参质控有梯度浓度设置，可以监控样本细胞的采集质量

- 二、物理参数：

1.仪器需为桌面型仪器，外形尺寸不得超过1000×610×690±10(mm)

- 三、电气参数：

1.仪器可在电压220V，频率50Hz，功率600VA的条件下正常运行。

- 四、功能参数：

1.设备可具备紫外照射消毒灭菌功能；

2.数据结果可追溯：设备全自动对检测结果进行拍照存储，保证结果可以进行回溯；

3.数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。

- 五、需配置设备附件：

1.外接显示器

2.打印机1台

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。