储血冰箱参数  2台

- 温度范围：通常为2°C- 6°C(红细胞类储存要求)

- 温度均匀性：箱内各点温度≤±1°C（避免局部温度波动）

- 控制精度：±0.5°C（需24小时稳定维持）

- 容积：302L （分层隔架设计）

- 报警功能：超温（高于+6°C或低于+2°C）、断电、传感器故障时声光报警，支持远程监控。

6.制冷系统：高效静音压缩机 ，降温速度：从25°C降至4°C需≤60分钟。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

储血冰箱参数  1台

1.温度范围：通常为-35℃/-40℃ (血浆类储存要求)

2.温度均匀性：箱内各点温度≤±1°C（避免局部温度波动）

3.控制精度：±0.5°C（需24小时稳定维持）

4.容积：274L-482L

5.报警功能：超温（高于-18°C）、断电、传感器故障时声光报警，支持远程监控。

6.制冷系统：高效静音压缩机 （无霜）

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。