锥形束CT招标参数

一、技术参数

一、	总体要求

1	技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型（提供产品注册证证明），全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

★2	支持远程PACS服务器连接：符合DICOM3.0标准的PACS系统，支持医生工作站分机影像查看（提供产品技术说明或截图证明）

二、	主要功能要求与技术参数：

1.	X射线发生及相关性能指标

1.1	X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

1.2	整机最小焦点：≤0.5 mm

1.3	CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供制造商盖章技术文件）

1.4	CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV

1.5	CBCT具备快速/标准/高清拍摄模式可选，最小加载时间：≤10秒

1.6 全景拍摄最小加载时间：≤15秒

1.7侧位拍摄最小加载时间：≤10秒

2.	探测器及图像相关成像性能

2.1	探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器）

2.2	CT探测器类型：CSI+TFT；面积≥15cm×15cm；

2.3	CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥16cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤50μm

2.4	三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥2.8 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件）

2.5	 2D全景扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；

2.6	 2D侧位扫描成像空间分辨率：≥2.8 lp/mm；

2.7	头颅侧位拍摄探测器：CSI+TFT非晶硅探测器

2.8	头颅探测器尺寸效面积（尺寸）：≥25cm×30cm

2.9	头颅侧位图像尺寸：≥21cm（高）×26cm（宽）

★3.口内摄影(牙片)：要求外置牙片装置拍摄，具备专用球管，最小管电压≥60kV，管电流≥5 mA。（提供彩页及制造商盖章技术文件）

- 设备有限使用期限：≥15年

二、物理参数：

1.摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键；

2.激光线定位线数量：≥2条；

3.总重量（含外壳及牙片机组件）：≤280kg

三、电气参数：（设备电源要求）

1.电源电压：单相，AC220V

2.电源频率：50Hz±1Hz；

四、功能参数：

- 具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

- 3D重建视图：CBCT影像具备透视投影和正交投影两种模式可选，三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备7种以上预设颜色效果渲染视图。

- CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图），局部DICOM影像可以更聚焦于病灶区域，且占用存储空间更小，便于保存与传输。

- 三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比。

6.智能种植：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示，在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙。自动测量缺牙位骨高、骨宽及邻牙距离，智能推荐匹配的植体型号，并实现植体的自动植入，在短时间内完成精准的种植规划，显著提升种植手术的准确性与安全性。为患者提供更可靠的数字化种植解决方案。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。种植后输出AI种植分析报告，种植报告支持扫码查看和链接分享。

7.智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成自动分割并显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

10.上颌窦和气道分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。

11.颌面骨分析：一键自动识别上、下颌骨、颧骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

12.头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥50个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。

13.智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

14.三维全景：具备VR(容积渲染) 影像，以呈现牙齿、骨骼、神经管等结构的立体关系，在全景VR影像上支持对感兴趣区域进行二维曲面断层影像的原位叠加随动观察。可实现牙齿透视功能，方便观察牙釉质、本质、髓腔等结构。

★五、需配置设备附件

- 影像后处理:工作站1套,含显示器≥23.8英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥8GB

- 口内机配备牙片宝、打印机

- 保护装置：急停保护开关≥2个

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费；设备配套软件终身免费升级、安装、维修。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。