缺血适应治疗仪参数

一、技术参数：

1、训练部位：双上臂上段

2、工作方式：一键自动式

3、训练方案：至少提供4-5种方案

4、压力参数：

4.1压力单位 1 mmHg（0.133 kPa）；

4.2量程范围：压力 0–300 mmHg（0.0–40.0 kPa）；

4.3心率 40–170 次/分钟

- 精度：压力 ±3 mmHg（±0.4 kPa）；

- 心率 ±3 次/分钟

7、过压保护：325 mmHg（44 kPa）

8、储存记忆：不少于 60 组

9、运行模式分类：连续运行

二、物理参数：

1.无

三、电气参数：

1.电源：AC 220 V ± 22 V，50 Hz ± 1 Hz；

2.直流输出：DC 9V 2A；

3.内置电池。

四、功能参数：

1、自动完成双上臂缺血预适应训练

2、支持血压测量与训练模式切换

3、液晶屏实时显示压力、心率、模式及状态

4、储存与调用至少60组训练/测量记录

5、具备过压保护与自动放气安全控制

6、压力控制与泄气性能满足：

-放气率≥0.267kPa/s（2mmHg/s）

-阀门漏气≤0.133kPa/10s

-系统漏气速率≤0.133kPa/s

-泄气时间（260mmHg→15mmHg）≤10s

7、充气性能：

-血压模式10s内达40kPa（300mmHg）

-训练模式15s内双臂带达29.26kPa（220mmHg）

五、需配置设备附件：

1.主机 1 台

2.臂带 2 条

3.电源适配器 1 个

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。