酸化水机参数

技术要求：

1.有效氯含量：60±10mg/L；PH值2.0-3.0。

- 氧化还原电位（ORP）≥1100mv；残留氯离子＜1000mg/L

- 采用编程逻辑控制系统，连续自动产水，酸性水生成量≥1.5L/min；盐水箱容量≥15L。

- *采用微孔渗镀膜技术和大容量钛铂合金独立电解槽，正常使用寿命≥3000H。

- 盐泵：轻量化设计的微量盐泵。

参数要求：

- 产品重量≤25kg，产品尺寸≥440*360*470mm（长*宽*高）。

- 使用原水压力：0.1-0.3Mpa。

- 工作环境温度：5～40℃，湿度≤80%。

- 屏幕显示：液晶触摸屏显示，可实时显示出水参数：可显示PH值、ORP值、有效氯含量、残留氯离子浓度。

- 定时自动正反冲洗，无需手动操作切换，有效清除设备内部碱垢。

- 电流过低、水压过低、盐水过低，及时报警停机，保护设备安全稳定。

- 可打印出水参数，留存以备追溯使用。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。