CO2培养箱参数

- 一、技术参数：

- 1.★CO2浓度控制系统：开门30秒后关门，在≤3分钟内恢复到5%的CO2设定浓度。

- 2.微生物高效过滤器：CO 2 进气口需配备微生物高效过滤器，针对直径≥0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤CO 2 气体中的细菌和灰尘颗粒。

- 3.★加热方式：水套式，多点加热方式。

- 4.控温范围：RT+5～55℃

- 5.工作环境温度:+5～30℃

- 6.温度波动度:	±0 1℃

- 7.CO2控制范围:0～20%

- 8.CO2控制精度:±0.1% (红外线传感器)

- 9.CO2恢复时间:(开门30秒恢复到5%)≤3分钟

- 10.温度恢复：开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟

- 11.相对湿度：自然蒸发≥90%

- 二、物理参数：

- ★容积≥240L

- 三、电气参数：

- 9.输入功率:≥1000W

- 功能参数：

- 1.培养箱箱温控制系统： 温度探测器,可通过箱内实际温度与设置温度的差值，实时调整加热功率。

- 2.门温加热系统： 外箱门需具有加热功能。

- 3.★环境温度监测系统：需具备独立的环境温度检测器，根据实验中的环境温度的变化进行自动调节CO 2 培养箱加热系统。

- 4.超温保护系统：需具备独立于CO 2 培养箱箱温控制系统之外的备用温控系统，当培养箱温控系统出现故障引起温度失控时，工作室内温度达到控制器限温设定值时，超温保护系统要求会自动切断加热，并声光报警。

- 5.安全功能：需具备温度偏高、偏低和超温报警、箱温传感器故障报警、门温传感器故障报警、超温传感器故障报警、CO2浓度过高或过低报警、断电报警 、独立限温报警、开门时间过长报警

五、需配置设备附件：

- 1.载物托架配备≥3块

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。