医用低温冰箱参数

- 一、技术参数：

- 1.★有效容积：箱内有效容积≥1000L；

- 2.温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度,控温精度显示精度≤0.2℃；

- 1.制冷系统：翅片式蒸发器，制冷速度快，丝管式冷凝器；

- 2.门体结构：门体双层钢化玻璃，电极式加热防凝露，32℃环温85%湿度下门体无凝露,门体需具有自关门；

- 3.箱内配置：需配置≥10个搁架和价目条；

- 4.柜内照明：内设LED照明灯;

- 5.冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

- 6.断电报警：需配备大容量电池，产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

- 7.安全保障：门体需带暗锁；

- 二、物理参数：

- 1.固定移动：需配备4个万向脚轮、2个止动底脚；

- 三、电气参数：

- 1.温度均匀性：箱体温度均匀度≤3℃；

- 2.安全系统：需具有多重故障报警，蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式。至少包含：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

- 3.宽电压带：220-240V，配置滤波器，配备可插拔电源线；

- 5.★产品认证：产品具有医疗器械注册证；

- 四、功能参数：

- 无

五、需配置设备附件：

- 无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。