皮下电子注射器控制助推装置参数

- 操作模式	4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏）

- 触摸屏	13.3英寸电容FHD(1080P)触摸屏

- 负压等级	0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±10%范围内）

- 真空泵数量	2个真空泵

- 最高注射总次数	360次, 实时显示已注射次数

- 最小单次注射量	0.0045mL

- 注射准确性	总注射准确性：±3%范围内

- 单次注射准确性	单针注射准确性：±5%范围内

- 注射速度	慢速、中速、快速；最快推进速度：3.9mm/s （±10%）

- 间隔等级	三档可调

- 后退等级	三档可调

- 预存配置	5个

- 可选注射器种类	可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml注射器

- 电源额定输入功率	电源额定输入功率：≤100VA

- 操作手柄	手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

- 环境温度	5℃～40℃

- 供电电源	AC220V/50Hz

- 手柄	手柄一体化

- 智能提示系统具备积液瓶检查提示，负压管路提示，电机阻塞提示，手柄未连接提示和负压不足提示

- 故障检测系统	气泵故障可提示

- 针剂选择种类	10种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml；8/10ml

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。