眼科专用真空清洗器参数

- 功能：清洗、漂洗、消毒（上油）以及真空干燥

- *真空超声波清洗

- *多级变压脉冲清洗

- *真空灌流清洗

- 具有超乳手柄灌流专用接头，清洗、干燥更彻底

- 清洗篮具有专用硅胶软质材料夹具

- 高低液位安全控制及故障自动检测报警系统

- 触摸屏操作，数据采集、存储

- 智能数显（超声波功率,频率,温度,清洗时间）；

- 多种工艺储存，自动运行

参数要求：

- 外形尺寸：≤850*600*800mm

- 内槽尺寸：≥530*265*250mm

- 清洗容量：35L

- 洗篮尺寸：480*250*50mm

- 洗篮数量：带专用灌流接头清洗篮1个，普通洗篮1 个

- 超声频率：80KHz或100KHz或120KHz 单频超声可选配

- 超声功率：800W

- 加热方式：电加热

- 加热功率：9KW

- 总功率：15KW

- 槽体材质：304不锈钢

- 电源：AC380V三相五线

- *工作周期：55min（可根据器械不同进行设置）

- 水源压力：0.2MPa～0.5MPa

- 水质要求：纯水

- 进水管尺寸：1/2寸（纯水）+1/2寸（自来水）

- 排水管尺寸：1寸

- 压缩空气：0.5MPa～0.7MPa 接Φ8气管

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。