病员加温系统技术参数

- 一、技术参数：

- 需具备自动加温工作模式:设定工作温度目标，快速自动达到设定温度并保持；手动加温工作模式;具备手动加温模式；在输出功率为0- 100%范围内，设置最小步长为10%；

- ★输出温度32-40℃，调节幅度为0.1度，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃；

- 控制器防水等级≥IPX2，病员加温系统加温垫（毯）防水等级≥IPX8，

- 单个毯（垫）内置多个温度监测传感器；

- ★控制器要求根据手术要求设定加温时间和间歇时间，做到连续加温，断续加温；

- 发热要整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成；

- 加温垫（毯）采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗；

- ★加温垫由接触层、舒适层、绝缘层（双层）、发热层、保温层、缓冲层等7层结构组成，加温垫（毯）具备双重防漏电触电结构和双重防水结构；

- 加温垫可透视X射线；

- 设备要运行无噪音，可连续24h不间断工作，对手术室其他设备无电磁干扰；

- ★加温垫外层要采用单向透气材料，加热过程中，不产生鼓胀现象，无排气阀。。

- 二、物理参数：

1.尺寸：约25cm×20cm×28cm

- 三、电气参数

1.主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz,电源功率≥300;

- 四、功能参数：

- 控制器需具有双通道输出功能，可同时连接一个加温垫和一个加温毯，加温垫和加温毯可分别控制温度。

- ★体温传感器：需连续监测患者体温，同步显示在主机界面；也可以连接无线红外传感器，同步在监护仪上实时体现患者体温。

- 控制器需实时显示设置温度、实时温度、患者体温；

- 控制器需具有电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，同时具备声光报警提示功能；

五、需配置设备附件：

1.控制器1个

2.加温垫（毯）1个

3.体温传感器

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

- 质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

- 保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。