输血输液加温仪参数

一、技术参数：

- 通道数：双加温通道，每个通道可单独设定温度、独立控制加温、独立显示监测温度，需同时满足输血和输液加温的需求；

- ★屏幕及显示：液晶触摸显示屏，≥7英寸，同时实现操作调整及信息显示，非按键式操作。需同时显示两个通道的控制信息及监测信息，一个界面即可显示设定温度、当前温度、运行时间、实时流速、已输液量、故障信息、工作状态等。

- 温度设定：设定范围为33℃-41℃，调整步进0.1℃，控温精度：±0.8℃；

- 温度控制算法：PID闭环控制算法。

- 高温提示：设备监测温度大于设定值1℃，高温报警提示

- 低温提示：开始加热2min后，加温管温度仍低于30℃，低温报警提示

- 高温危险提示及断电保护：加热温度超过42℃时，自动切断加热电源，停止加热，并显示“高温危险”，并有报警声。

- 传感器故障提示：加温管脱落时，显示“传感器故障”，并有报警声。

- 安全保护：需具备软件、硬件双重独立安全保护措施；

- 加热管预热时间：从室温（23℃）至37℃小于2分钟

- 插拔式加温管：加热管为插拔式

- 加温管连接方式：主机上的加温管接口要位于竖下方

- 加热管要求配备多种规格尺寸，至少包含长度1.2m，适配管径3.5～5.0mm、6.0～7.0mm；长度1.4m，适配管径3.5～5.0mm、6.0～7.0mm等4种规格。

- 气泡传感器：超声波气泡传感器，响应时间≤0.22ms

- ★气泡监测与报警：需具备双路气泡监测报警及自动夹闭截止功能，有效解决输注过程中产生气泡风险；

- ★流速监测：需具备双路输液滴速监测功能，误差±10%

- 滴速传感器：红外光电传感器，波长为940nm，±1%，检测精度≤1.6mm，工作稳定，检测精度高

- 输液量统计：设备自动记录并显示已输液量，最大可达99999ml,可根据需要手动清零，重新统计。

- 运行时间：设备自动记录并显示工作时间，每24小时可自动清零，也可根据需要手动清零，重新计时

- 需具备非隐藏式提手。

二、物理参数：

- 尺寸：约306mm×234mm×102mm

电气参数：

- 电源：交流220V，50Hz

- 功率：200VA；

四、功能参数：(需要的功能)

- 报警功能：具备高温、低温、传感器故障、气泡、高温危险报警提示功能

- ★气泡与流速监测：需具备气泡监测、气泡自动截止、流速监测功能，与主机一体式集成设计，无需外接监测模块；

- ★4G模块：设备主板需预留4G模块拓展功能。

五、需配置设备附件：

- 主机1台

- 加温管2根

- 电源线1根

- 固定装置1套

六、售后服务

- 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

- 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

- 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

- 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

- 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

- 设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

- 自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。