移动DR维保招标参数

- 设备详情

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 维保时间及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动DR | DRX-Revolution | 1台 | 招标有效期三年，每年一签（甲方根据乙方维保质量和效果决定是否续签第二年和第三年） |

- 技术参数：

- 为设备正常工作提供所有合同涵盖备件（不包含球管、探测器）和不限次数人工，并不再收取合同款项以外的任何费用，维修后的设备满足临床科室需求。

- 必须具备客户服务专线电话，全年365天开通，24小时响应。

- ★响应时间要求：响应时间须≤1小时，到达现场时间≤8小时。

- ★开机率保障：提供服务期间保证设备开机率达到95%以上。按一年365天计算，不分节假日，即:365*24*95%)一年停机不能超过18天，每超出1天，保修期顺延2天。

- 定期维护：对设备维保提供不少于4次的保养，并提供“维修保养现场确认单”；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能 测试及校准、运行状态检查等。另外向院方提供计划性的定期维修报告。在保养前一周通知院方保养，双方协商确定具体时间。

- 按照年度服务结束后出具维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施等，每次保养、维修后，工程师必须出具维修报告，由使用科室/医学工程科签字，报送医学工程科备案。

- ★需提供一块探测器备用电池存放在甲方

- 资格要求

- 供应商须具有医疗设备维修企业资格，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。

- 投标方须为在中国境内注册的独立法人单位，具备有效的营业执照（需提供资质）

- 提供三家及以上DR放射设备业绩