## Sheet1
2026042 耗材报价模板
序号 | 申请科室 |  | 申请物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
1 | 重症医学科 | 许红飞 | 血压袖带 | 大、中、小、加大、加肥、大腿等 | 耗材为一次性使用;一体不可拆卸;一次性使用;多种型号可选择; 一次性血压袖带为可收费报销耗材;与监护仪导线接口能够紧密衔接;一次性无菌血压袖带；袖带气管上带接头，可直接连接使用；袖带的气管为硅胶材质；
2 | 重症医学科 | 毛玉梅 | 聚氨酯泡沫敷料 | 大、中、小 | 一次性使用，医保可报销，吸收渗液、保持湿润环境、可剪裁、适用于术后创面
3 | 口腔科 | 郭雪生 | 微创拔牙挺 | 全规格 | 头部刃口由强度不锈钢制成，型号齐全，刃头宽度2mm-5mm不等，头部有不同方向设计（直刃头、弯刃头、反角弯曲、直双刃头）等多型号，塑料手柄，可反复高温高压消毒，每支均配备消毒保护支架。
4 | 产房 | 关玉环 | 可吸收性外科缝线 | 0-0至4-0 | 可吸收抗菌缝合线，要求有圆针、角针，规格0-4号
5 | 消毒供应中心 | 孙世伟 | 压力蒸汽化学指示物 | 批量卡 | 适用于134℃的脉动真空压力蒸汽灭菌条件，并能准确指示该温度下的灭菌过程。符合国际标准ISO 11140-1:2014国际标准，确保特定温度下达到规定变色时间。
6 | 妇科 | 李卫民 | 一次性使用子宫颈活体取样钳 | ZGQY-A1 3.5*200 | 1. 产品为一次性使用无菌产品，符合国家医疗器械相关标准及注册证载明技术要求。 2. 取样钳钳头设计合理，操作灵活，能精准夹取宫颈活体组织，满足妇科宫颈活检临床操作需求，取样组织完整，减少操作中出血量。 3. 产品采用医用级无菌材质制作，避免交叉感染。 4. 取样钳钳头尺寸：3.5mm，基本长度：200mm，头部形状：长圆头带杠，张开角度 45“≤a≤60°。取样钳材质：钳头为不锈钢材质。 5、产品使用性能：①取样钳的刃口应锐利、无卷刃、崩刃缺陷。②取样钳开闭应轻松灵活，开闭多次不得有卡塞现象。
7 | 消化科 | 郭慧丽 | 医用胶 | 腔镜型 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，也可用于体内直视下或者腔镜下清创后创面喷涂，对器官，组织创面渗血的封闭，止血。要求含有腔镜型涂抹喷涂型0.8ml,1.0ml,1.5ml.2.0ml,2.5ml等多种规格成分为a-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定对苯二酚，对甲苯硫酸，二氧化硫，按临床要需配备已经经过环氧乙烷灭菌的吸管，喷胶瓶，以及内镜所需用胶工具。单独包装，一次性使用。
8 | 消化科 | 郭慧丽 | 医用胶（组织胶水） | 1.0m栓塞型 | 栓塞型医用胶，用于胃底静脉曲张栓塞的治疗。要求含有1.0ml.5ml.2.0ml等多种规格，成分为a-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定对苯二酚，对甲苯硫酸，二氧化硫，单独包装，一次性使用。
9 | 消化科 | 郭慧丽 | 一次性内窥镜用软管式活组织取样钳 | 可旋转取样钳 | 1.钳头闭合直径：1.5mm,1.8mm,2.3mmm可以通过1.8、2.3等多种规格的内窥镜；2.按钳头组件型式：平口、齿口、是否带针；3.弹簧管：包塑、不包塑 4.钳头开幅：2.3外管对应钳头开幅5.8mm（小杯口）、6.5mm（大杯口）5.钳头 张开角度应不小于 90°6.钳头材质：05Cr17Ni4Cu4Nb\06Cr19Ni10\Y12Cr18Ni9。7.钳头可旋转8.专利性钳头组件及手柄设置：手柄为中空设置且后端两侧面分别对称开有滑槽，所述手柄中部两侧面分别对称固定有固定指环。通过调整钳头整体的方向，方便医生对一些难以夹取的部位进行手术，提高医生的手术效率，同时减少患者的痛苦
10 | 消化科 | 郭慧丽 | 一次性使用针状切开刀 | 全规格 | 切割丝长度5mm，有效长度1900mm。针刀
11 | 消化科 | 郭慧丽 | 一次性使用括约肌切开刀 | 刀头尖端4.5Fr，导管头部逐步变细 | 尖端长4mm或者7mm，切割丝长度25mm，管体变径2.0/2.43， 有效长度1900mm，标准拉式，三腔结构
12 | 消化科 | 郭慧丽 | 电圈套器 | 全规格 | 1、本产品与高频手术设备配合使用，用于在内镜下进行消化道息肉的切除。 2、有椭圆型、六角型、半月型 、圆型等多种形状可供选择，满足临床不同需求。 3、360度旋转式设计，方便临床操作，轻松面对不同病灶进行治疗。 4、拥有冷热混切型号，满足临床息肉冷切除需求，降低患者组织热损伤，更快痊愈。 5、圈丝由镍钛合金丝编制，可反复开合不变形 6、编织型钢丝，增加钢丝与组织接触面积，达到最佳凝血效果，切割更安全。 7、PTFE鞘管，操作灵活且绝缘安全性好。 8、冷圈切割更锋利不撕裂组织，在术中让息肉切割完整且大量减少出血风险。 9、加硬外鞘管的设计可使圈套丝更容易到达息肉的根部，圈丝服帖感好，不易滑脱。 10、工作长度180cm/240cm，圈径10mm/15mm/20mm/25mm/32mm。
13 | 消化科 | 郭慧丽 | 一次性使用电圈套器 | 半月型全型号 | 1、半月型电圈套器，360度旋转式设计，方便临床操作，轻松面对不同病灶进行治疗。 2、本产品与高频手术设备配合使用，用于在内镜下进行消化道息肉的切除。 3、圈丝由镍钛合金丝编制，可反复开合不变形 4、编织型钢丝，增加钢丝与组织接触面积，达到最佳凝血效果，切割更安全。 5、PTFE鞘管，操作灵活且绝缘安全性好。 6、加硬外鞘管的设计可使圈套丝更容易到达息肉的根部，圈丝服帖感好，不易滑脱。 7、工作长度180cm/240cm，圈径15mm/25mm/32mm。
14 | 普外科 | 李林 | 外周静脉取栓支架系统 | 直径6-26mm，长度5-25cm； | 1、用于下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗 2、支架取栓＋负压抽吸协同，支架支撑力可调控，适应不同血栓负荷和血栓位置的取栓需求，无需投入有源抽吸泵 规格型号：取栓支架：直径6-26mm，长度5-25cm； 抽吸导管：漏斗型、无漏斗型
15 | 普外科 | 李林 | 一次性使用可调弯输送鞘 | 5F-12F,长度55-75-90 | 该产品适用于通过房间隔建立左侧心腔通路，或在外周血管中为器械导入建立通路。在血管内有S头端可调，一鞘多用，可调弯可 翻山侧支血管
16 | 普外科 | 李林 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 全号 | 适用于对患有股动脉和腘动脉及膝下动脉狭窄或闭塞以及狭小血管病变的患者进行开通和经皮腔内血管的球囊药物治疗！输送长度：18导丝直径：2.0-7.0，长度：40-250mm 输送长度：35导丝直径：3.0-8.0，长度：40-250mm
17 | 普外科 | 李林 | 外周约束型球囊扩张导管 | 直径2.5-6， 长度20-200mm | 外周约束球囊内有金属网，支撑管等用于血管狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄！
18 | 普外科 | 李林 | 外周球囊扩张导管 | 直径：1.5-7.0mm 长度：20-220mm | 适应症有肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、颈动脉、腘动脉、膝下动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的开通血管内治疗。1、主要结构和组成：OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件、座等组件组成。2、命名压：6-10atm；额定爆破压：10-24atm。3.推送杆长度：50/90/130cm；适配导丝：0.018"/0.035"
19 | 普外科 | 李林 | 外周血栓抽吸导管 | 全号 | 一、规格型号：4F-12F，长度50cm-145cm。 二、适用范围：用于去除外周血管系统中的血栓。 三、结构组成:导管由管体、应力缓冲管、座、亲水涂层和显影标记组成。附件包括导入鞘、塑形针和Y阀。
20 | 普外科 | 李林 | 机械血栓切除系统 | 直径6-8F；长度：110-135cm | 1、旋转速率： 共轴钢制螺旋，在医疗动力系统和齿轮箱的驱动下，产生40000 至 60000rpm（转/分钟）转速，具体转速取决于型号。 2、血液损失 病患的血液损失限制在 45 mL/min（6F 导管）、75ml/min（8F 导管）和180 mL/min（10F 导管）。 3、一般工作速度 导管一般可每秒通过 1cm 的闭塞片段，确保病患血液损失通常维持在临床相关水平下，在所有长度的闭塞片段下都是如此
21 | 普外科 | 李林 | 球囊扩张导管内覆膜支架系统 | 直径5-11mm，长度15-79mm | 1、球囊扩张血管内覆膜支架系统由覆膜支架和输送系统两部分组成，血管内覆膜支架带有肝素涂层 2、支架可在置入后通过采用更大直径的球囊进行后扩张使其直径扩张至大于标称直径，例如直径8mm最大可以后扩到16mm。
22 | 普外科 | 李林 | 腔静脉滤器系统 | 直径：34mm，长度：55cm 直径：40mm，长度：55cm | 经股静脉或经颈静脉入路经皮置，伞型滤器可防置病人体内90天用于预防和拦截下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞以及：髂、股、腘静脉血栓形成的患者。1、有更长的回收时间窗，降低倾斜率，减少穿孔风险。2、有可调式释放，影像增强标记等创新功能；滤器、输送鞘显影环及输送钢缆、回收器都应具有X射线可探测性。3、可经股动脉、颈动脉取出血栓捕捉能力：≥4mm血栓；适用血管尺寸：18mm-30mm
23 | 普外科 | 李林 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 直径5-13mm；长度2.5-15cm | 1、支架具有覆膜，可止血，防止栓子脱落 2、柔顺性好，通畅率高，适用范围广；可适用于急诊出血止血和封堵动脉瘤