微波治疗仪参数

技术参数：

- 工作频率：433MHz；

- *微波发射源：固态模块发射机；

- 工作方式：连续波输出及脉冲调制波输出；

- 调制频率：1Hz、5Hz、10Hz、100Hz分档可调；

- 脉冲调制占空比为50%，误差＜±10%；

- 输出功率0～15W连续可调（50Ω负载），最大输出功率偏差应＜±20%；

- *驻波比：≤1.5；

- 定时时间：1～30分钟可调；

- 测温系统：数字式高精度智能温度传感器；

- 测温范围：为10℃～50℃，测温精度为±1℃；

- 控温范围：30℃～50℃，控温精度为±2℃；

- 超温报警：温度达到设定值应自动报警；

- 开机电流1.5A，额定工作电流≤1A；

- 显示屏：触摸式液晶显示屏，全中文菜单；

- 样式：立式；

- 配有低驻波前列腺专用辐射器；

18.用于前列腺炎、前列腺良性增生的理疗。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。