除颤仪参数

- 一、技术参数：

- 除颤波形：双相波；最大能量270焦耳，至少14档能量

- ★需具备手动除颤模式，同步复律模式，AED自动除颤模式

- 需具备体内除颤功能，体内除颤能量范围2~50焦耳，至少9档能量可选；

- 充电到最大能量时间5秒；

- 显示波形通道：4通道

- 需具备波形冻结显示功能,波形会冻结显示时间≥2分钟；

- 除颤后3秒内需恢复心电波形的显示；

- 需配ECG监测

- ★显示屏：6.5英寸，彩色TFT液晶屏，显示亮度≥1000cd/m2

- 要求支持3或6芯ECG导联监测，心率计数范围15~300bpm；

- 响应频率：0.05至150Hz

- 心率监测范围：15至300bpm，监测停搏、室颤、室速、早搏、心动过速、心动过缓、二联律等心律失常。

- 共模抑制比：≥100dB

- 需具备自检状态指示功能，在关机状况下就能指示设备状态是否正常；

- 需具备IP44防水防尘能力；

- 需具备良好的抗振，防冲击能力，须通过关于救护车应用的EN1789：2007，Am1：2010标准以及MIL-STD-810F 514.5标准

- 物理参数：

- 无

- 电气参数：

- 要求内置充电电池，充满电时间≤3小时；

- 要求内置电池在满电情况下，支持最大能量放电次数≥100次，或至少3小时连续监护；

- 交流电源：240V，电源频率：50Hz或60Hz

- 功能参数：

- 除颤手柄具备儿童、成人电极板功能

- 手柄需具备病人阻抗指示功能，通过颜色区别可以判断病人阻抗级别；

- 需具备录音功能，可连续存储至少20小时的环境录音信息，或者连续100小时ECG波形；

- 要求具备通过SD卡和蓝牙功能转移除颤器内部数据功能。

- 需具备记录器，可实现实时和延迟记录，可记录24小时HR、VPC的趋势图，以及设备自检报告等；

- 五、需配置设备附件：

1.无

- 六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

- 质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

- 保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。