2-8℃冰箱参数

一、技术参数：

- 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率50±1Hz。

- 样式：立式，双门。

- ★容积(L)：≥1050L。

- 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1200×900×1990，方便在有限空间摆放。

- 箱体材料：箱壳采用PCM彩板，内胆材料采用喷涂铝板。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 制冷部件：采用中背压变频压缩机，传热温差小，载冷能力强，化霜温升小。匹配双直流静音风机，运行静谧无声。采用HC碳氢环保制冷剂。

- 控温技术：内置上部、下部、控制、化霜、冷凝、环温、湿度路传感器，保证温控的准确性，可调阅箱内湿度数据；箱内配置2个感温盒，用户可根据需求接入温度探头监测校准。

- 制冷系统：采用翅片式冷凝器，全铜管翅片式蒸发器，内置吸风风扇，具备自动化霜功能。

- 温度控制：微电脑温度控制系统，箱内控温范围2～8℃，1英寸数码管显示，实时显示箱内温度，控制精度0.1℃。具备12个运行状态指示灯，运行状态实时查看。

- 噪音：噪声≤40dB，提供具备CMA及CNAS标识的第三方检测报告。

- 能耗：日能耗≤2.4kwh，提供具备CMA及CNAS标识的第三方检测报告。

- 温度波动度≤2℃，温度均匀度≤1.5℃提供具备CMA及CNAS标识的第三方检测报告。

- 报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高、冷凝器高温、箱内高温、箱内低温、传感器故障、断电、电池电量低、数据通讯故障、开门、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。

- 数据存储：标配USB模块，可导出1～12个月数据，PDF数据格式，方便追溯查询。数据记录周期1～240分钟可调，默认10分钟/次。

- 箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；标配12个高密度钢丝浸塑搁架，标配价目条。

- 箱内照明：内设4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，可通过独立开关控制，方便用户使用。

- 固定移动：配备4个万向脚轮、2个具备锁止功能，便于移动固定。

- 冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

- 门锁：顶框配置暗锁，防止随意开启，保证物品安全。

- 测试孔：整机配备2个测试孔，方便用户检测箱内温度。

- 门体结构：采用中空双层LOW-E玻璃，智能门体防凝露，门体加热由环温环湿智能控制，25℃、75%湿度下无凝露。全角度自关门设计，防止用户开门后忘记关门。

- 功能配置：标配RS-485（预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态）、远程报警接口、选配热敏/针式打印机。

- 断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并显示箱内温度≥48小时。

- 物联模块：可选配4G物联（与RS485二选一），通过手机端远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况，可设置短信、电话、公众号，三种云端报警模式，保障物品存储安全。

- 报警检测：支持一键报警检测功能，及查看温度最大值最小值。

- 产品认证：医疗器械注册证。

二、售后服务：

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

6、设备经过验收后整机质保不少于1年。

保修起止日期

7、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。