-20℃冰箱参数

一、技术参数：

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

2、样式：立式，双门。

3、容积(L)≥450。

4、外部尺寸（宽*深*高mm）≤860*795*1960（外挂锁+门把手）。

5、内部尺寸（宽*深*高mm）≥660*570*620。

6、净重/毛重（KG）≤130/150。

7、箱体材料：PCM彩板材质，耐腐蚀、易清洁。

8、内胆材料：HIPS材质，易于清洁。

9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂。

★11、保温技术：超厚保温层设计，箱体发泡层厚度≥80mm，高效锁冷。

12、制冷系统：采用丝管式冷凝器，丝管式蒸发器，制冷迅速。

★13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内控温范围-10~-25℃，控制精度≤0.1℃；双压缩机双系统，上室、下室为独立腔室，可独立控温。

14、低噪设计：噪声≤50dB，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）。

15、节能设计：耗电量≤2kWh/24h/（25℃环温），可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）。

★16、温度波动度≤2℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）。

★17、温度均匀度≤1.5℃，可提供省级第三方检测报告支持（加盖CMA章）。

★18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有环温高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警、数据通讯故障、开门报警、记录仪未连接/未启动报警等多种报警功能。

19、数据存储：标配USB模块，可选择快捷或手动导出，默认快捷导出未导出过的数据，手动导出为1~12个月可选，数据PDF格式。温度数据记录周期1~240分钟可调，默认10分钟。

20、箱内配置：上下双室共6层12个抽屉，搁架式蒸发器设计，快速制冷。

21、固定移动：配备4个万向脚轮，前面两个具备止刹功能，便于移动且固定方便。

22、测试孔：整机配备2个测试孔（上下室各1个），满足用户根据实际需要检测箱内温度。

23、便捷开门：上下室独立明把手设计，方便用户快捷开关门。

24、多重保护：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

25、选配功能：RS-485、远程报警接口、热敏/针式打印机。

26、多人管理：门体自带机械锁，一锁可锁上下门，且标配外挂锁，实现多人管理，更安全。

27、断电报警：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求。

28、产品认证：医疗器械注册证、省级第三方检测报告（加盖CMA章）。

二、售后服务：

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

6、设备经过验收后整机质保不少于1年。

保修起止日期

7、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。