二氧化碳激光治疗机参数

- 一、技术参数：

1.★激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器；

2.★激光波长：10600nm；

3.★光斑直径：≤0.3mm

4.最小脉冲宽度30us;

5.输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6.输出功率、治疗模式：至少具有连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲四种激光输出模式。功率范围：0.1～30W 可调；脉冲能量范围：2.5mJ～160mJ 可调；点阵扫描模式：2.5mJ～160mJ 可调。

7.扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)。

8.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选。

9.脉冲重复频率：	1Hz～3000Hz 可调

10.手具焦距：F=100mm，F=50mm

11.图形尺寸：1～20mm，1～20mm，X 轴、Y 轴可调；最大扫描面积 20*20mm2

12.扫描密度：F=50mm,0.15～1.65mm 可调；F=100mm，0.3～3.3mm可调；

13.瞄准光系统：650nm 波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

14.冷却方式：风冷冷却系统，需配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。

15.控制系统：9.7英寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件需具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能，具有静音可选模式

16.开机自检：需具有激光功率电流监测功能。

17.安全保护功能：激光器需具有光闸保护功能，脚踏开关需具有智能脚踏识别功能。

18.使用年限：10年

19.企业资质：设备生产企业具有激光类 CNAS 或 CMA 检验资质

- 二、物理参数：

1.尺寸：约465mm*425mm*1100mm

- 三、电气参数：

1.~220V/50Hz

- 四、功能参数：

1.用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的。增加光学图形扫描器后，可用于减轻中老年面部细小皱纹。

- 五、需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。