强脉冲光治疗仪参数

- 一、技术参数：

1、光源：原装进口氙灯

2、★皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体

3、输出波长：8 种滤光片：Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，Vascular；

4、能量密度：5～40J/cm2 ，步长 1 J/cm2

5、终端输出能量：额定：210J ；最大：252J

6、脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选;可组合搭配脉冲串总宽度 >1000ms;具有定时功能，可以配合“手具按钮 ”或“脚踏开关 ”输出脉冲串；

7、★脉冲宽度：2～20ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；

8、脉冲间隔：5～150ms, 子脉冲间隔可单独设定；

9、脉冲重复频率：“单次 ”、“0.5Hz ”、“1Hz ”、“2Hz ”、“3Hz ”五档可以选择

10、光斑尺寸：4 种：35mm×15mm、15mm×8mm、15mm×15mm、 φ10mm；

11、治疗头制冷温度：	2℃~6℃ , 多种制冷强度可选择；

12、冷却系统：内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置；内置水离子浓度过滤装置；

13、控制系统：1）15 英寸高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智 能推荐最佳治疗参数 ，具有亚洲人优选模式 ;

2）需具有滤光片自动识别、匹配系统。

3）温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能；

4）需具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

5）需具有网络功能，可实现远程故障诊断、远程维护、数据加密传输等设备安全保障功能。

14、保护装置：需配有遮光罩及 自动断电保护装置。

15、输出控制：“ 手具按钮 ”与 “ 脚踏开关 ”选控；

16、使用期限：10 年

- 二、物理参数：

1.尺寸：约480mm*530mm*1000mm

- 三、电气参数：

1.单相交流220V/50Hz，1.5kVA

- 四、功能参数：

1.用于改善皮肤外观治疗（包含寻常痤疮）、血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病及减少毛发的治疗。

- 五、需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。