## Sheet1
2026069 耗材报价模板
序号 | 申请科室 | 申请人 | 申请物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
1 | 采购中心 | 李洪伟 | 检查手套 | 全规格 | 要求：无粉
2 | 心内科 | 张文广 | 导引导丝 | 50/150/200 | 患者冠状动脉病变具有重度钙化、血管迂曲、严重成角或疑似慢性完全闭塞（CTO） 等复杂解剖特征，常规一线导丝难以有效通过病变，导致标准 PCI 器械无法到达病变靶段。为保证在复杂病变中安全、有效地完成病变跨越与器械输送，需要使用具备更强扭控性、跟踪性与支撑性 的专用导丝。基于上述解剖与技术需求，拟使用超滑高性能导丝进行病变开通与引导治疗。 导丝具备以下专为复杂病变设计的特性，可有效应对患者当前的病变状况： 1.核芯一体化设计：提供高度精准的头端指向性，对长段钙化与迂曲病变具有优异操控性；可显著提高复杂 CTO 病变的寻径成功率。 2.三种头端硬度选择：可根据 CTO 病变纤维化、钙化程度进行导丝升级，提高慢性闭塞病变开通成功率。 3.支撑力曲线平稳，可安全在闭塞腔外路径扩展空间，是处理硬性 CTO 的关键技术所需导丝。 4.导丝近段双标记设计。
3 | 心内科 | 张文广 | 导引导丝 | 全规格 | 患者冠状动脉存在迂曲、成角、纤维化、轻中度钙化或多支血管复杂病变，常规一线导丝在通过病变、精准操控、保持头端形态等方面可能不足，导致 PCI操作失败风险增加。为了确保手术安全性和提高病变通过成功率，需要使用性能更高的导丝 ，以便顺利完成介入治疗。 导丝具备多项专为应对复杂病变而设计的关键性能，可满足患者当前病变对于导丝的更高要求： 1. 头端柔软、安全性高 2. 镍钛合金 一体化结构，耐用且塑形保持力强 3. 三段式弹簧圈提升推送与扭控效率，适合通过迂曲或成角病变 4. 中等支撑力、支撑曲线平稳，利于后续球囊/支架顺利输送 5. 近端双标记设计，降低射线暴露并提高操作效率
4 | 耳鼻喉 | 吴斌 | 一次性等离子刀头 | 全规格 | 1、与等离子射频手术系统配合使用，用于外科手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血。2、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头，部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。3、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，满足各种手术需求。4、具有鼻颅底专用刀头：刀杆长≥130毫米；外刀杆直径≤4.8毫米，可完成鼻、鼻颅底和儿童扁、腺手术。 5、具有鼻甲消融打孔刀头，刀杆长≥110mm粗≤1.9mm。 6、具有常规扁腺手术刀头，刀杆长≥120mm粗≤6.0mm。 7、具有可满足喉部手术刀头，刀杆长≥220mm粗≤3.8mm。更适合喉部手术的生理特点需求，安全的完成喉部手术。 8、具有常规耳内镜刀头。同时具有专为灌流下耳内镜手术设计的等离子刀头，工作端直径≤1.4毫米，刀头全长≥265毫米，刀头工作端是可满足耳内镜手术的多种形状---勾刀、勺状剥离器、0°皮瓣刀、45°皮瓣刀。使耳内镜下手术实现无血化，保证视野清晰，充分保证耳内镜手术的安全及便捷性。 9、具有儿童喉和声门下喉部手术刀头，刀杆长≥220mm粗≤2.5mm。更适合喉部手术的生理特点需求，安全的完成喉部。 10、具有鼻部专用刀头：刀杆长≥130毫米；外刀杆直径≤4.2毫米，可完成鼻、鼻颅底和口咽部手术。 11、特殊的止血刀头：具有吸引和滴注功能，可以吸引走出血点覆盖物，同时冲洗出血点，可以更快、更准确找到出血点，可以保证出血点清晰并能快速止血。可以快速安全止血。刀头直径≤2.2毫米，刀杆长度≥100毫米。 12、具有可用于头颈开放手术的刀头，能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极方式设计，实现双侧吸引、滴注，双侧切割、止血的功能。刀头前段直径≤0.3mm,实现精准切割、精准剥离组织。刀杆抓手到刀头尖端≤100mm,使得操作者作用力精准。
5 | 耳鼻喉 | 吴斌 | 一次性刨削刀 | 全规格 | 1.刨削刀最大吸引通道横截面积≥7.5mm²。 2.刨削刀材质：高强度不锈钢材料，钢的韧性更强、硬度更高，≥420HV1.0，切割更锋利，刨削性能提升。 3.刨削刀采用漩涡式吸引，吸引性能提升，堵塞几率下降。 4.多种不同刃口形状、不同直径、角度的刨削刀具，满足不同手术需求。 5.刨削刀可注水和吸引。 6.精密加工的高硬度材料，转动平顺，刃口锋利，经久耐用。 7.刨削刀刀具具有开源性，适配多种主流接口。 8.刨削刀刀头一体成型，非焊接工艺，降低阻塞几率。