酶标分析仪参数

- 一、技术参数：

1、检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道；

2、★波长范围（nm）：400-800；标准配置4片滤光片（nm）：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；

3、读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；

4、★波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ；

5、吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000～≤0.500之间）；

6、★线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；

7、仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%；

8、仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；

9、吸光度的分辨率（A）：0.001；

10、★通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；

- 二、物理参数：

无

- 电气参数：

220V通用电源

- 四、功能参数：

1、操作方式：仪器需采用240*128高亮液显示屏薄膜键盘的操作方式，同时可输入英文字母及数字；

2、振板功能：需具有振板功能；

3、检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；

4、计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法；

5、质控功能：可输出质控数据和L-J质控图；

6、 存储功能：126个项目程序及定标参数、105板检测结果；

- 7、仪器测量准确，重复性好，具有质控功能，能做吸光度、定性、定量检测；

- 8、仪器具有开机自检功能、可即时监测光源信号；

- 9、仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择；

- 10、仪器光源灯12V/20W石英卤钨灯，使用寿命≥3000h，同时具有休眠功能；

- 11、仪器可以连接电脑和软件，做个人跟踪报告、综合报告、统计报告、数据处理等功能;

- 五、需配置设备附件：

无

- 售后服务

- 1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。