神经外科开颅动力系统参数

一、技术参数：（设备核心性能指标）

1.主机

  - 具有短路自动保护装置，短路故障时该装置自动切断输出电源；

  - 彩色液晶触摸菜单操作界面，操作稳定简便；可触摸控制选择不同的运行模式及电机高、低转速操作；

  - 外置蠕动泵，软件界面操控流量，多档定速模式，冷却水流量可调；

  - ★带多种输出接口，可实现不同的手术操作；

- 脚踏开关

  - 脚踏开关线缆长度≥2.9m；

  - 脚踏开关防水等级≥IPX8，具备控制按钮，可控制正转、反转、往复转。

- 微型动力手柄

  - 高速无刷电机，电动主机（包含连接主机的电源线）可耐≥134°C高温高压消毒；

  - ★最高转速60000-80000r/min；

  - 电动主机，温升小，噪音低，噪音≤75dB，工作最高温度≤40℃。

- 直柄磨钻

  - 与微型动力手柄连接，可用于脊柱外科手术中的磨削功能；

  - ★最高转速60000-80000r/min；

  - 机头长度≥70mm；

  - 可实现高温高压消毒。

- 颅骨钻

  - 与微型动力手柄连接，在脑外科手术中实现颅骨打孔；

  - 最高转速800-1600r/min；

  - 扭矩≥1.5牛顿·米；

  - ★开颅钻头具有自停功能。

- 铣钻

  - 与微型动力手柄连接，在脑外科手术中实现颅骨钻孔；

  - 最高转速60000-80000r/min；

  - 快速铣刀安装接口。

- 电源连接器转接头

  - 线缆长度≥3.2m，用于主机与各功能的枪式手柄连接，带锁止按键固定手机功能；

  - 可实现高温高压消毒。

- 空心钻

  - 采用无刷电机，金属外壳，可实现高温高压消毒；

  - 转速区间≥600r/min；

  - 扭矩≥5牛顿·米；

  - 与主机连接使用，另可提供电池供电备用方案，电池容量≥1800毫安，电压：≤9.6V；

  - 电池壳和主机可分开消毒、电池壳防水等级≥IPX8；

二、物理参数：（尺寸、重量、外形）

1.主机尺寸：350*370*150mm，重量8.03kg

2.脚踏尺寸：400*243*46mm，重量3kg

3.微动力手柄尺寸：148*25.5*25.5mm，重量（含线缆）：0.450kg

三、电气参数：（设备电源要求）

主机输入电压：AC 100V-240V，50/60Hz；输入功率：200-480VA四、功能参数：(需要的功能)

在神经外科手术中对人体骨组织进行钻孔、铣削、锯切、磨削手术处理组，辅助完成手术或治疗

五、需配置设备附件：（需要的配件）

1.主机 1台

2.脚踏开关1个

3.微型动力手柄1个

4.直柄磨钻机头 1个

5.颅骨钻机头 1-2个

6.铣钻机头 1-2个

7.电源连接器转接头1个

8.空心钻1套

六、售后服务 （字体三号，黑体）

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

核心组签字：