## Sheet1
2026095 耗材报价模板
序号 | 申请科室 | 申请物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
1 | 骨科 | 负压引流装置 | 全型号 | 1、产品为一次性使用无菌产品，符合国家医疗器械相关标准及注册证载明技术要求。 2、瓶体内须有防止逆阀，倾斜报警装置，误触童锁功能，容量不低于600毫升。 3、0-70kpa负压可随意调控，电池连续使用时间不低于10天。 4、引流体内管为硅胶材质。
2 | 骨科 | 医用胶原修复膜 | 全型号 | 1、具备非承力软硬组织修复胶原膜； 2、可在体内安全降解； 3、具备多个品规，能满足各类手术需求。
3 | 骨科 | 丙烯酸树脂骨水泥 | 全型号 | 1、适用压缩骨折填充，经皮钉强化；不透射线，含显影剂，术中C臂全程可见。 2、无细胞毒性、无致敏、无排异反应。 3、抗压强度大于70MPa，具备良好填充流动性，不堵注射套管，低渗漏风险。
4 | 骨科 | 可弯曲椎体扩张球囊套件 | 全型号 | 1、适用于PKP椎体后凸成形术。 2、整套完整手术套件，一次性无菌使用。 3、球囊两端带显影标记环。
5 | 骨科 | 椎体成型器系列-一次性使用椎体成形术辅助器械 | 全型号 | 1、适用于PVP、PKP、微创椎弓根钉内固定。 2、全套器械管壁内置显影标记，术中透视清晰可见，便于术中定位深度。 3、所有手柄防滑T型结构，卡合牢固，术中推进、旋转不打滑、不脱柄。
6 | 骨科 | 一次性使用等离子手术电极 | 全型号 | 1、UBE椎管消融专用，3.8mm刀头，90°弯角，135mm杆；UBE髓核消融专用，直头。 2、用于UBE后路腰椎管减压、髓核消融、侧隐窝狭窄松解、神经根粘连分离、止血凝固。 3、低温等离子工作，减少热灼伤，不损伤神经。
7 | 骨科 | 单髁膝关节假体 | 骨水泥型活动平台单髁假体 | 膝关节单髁置换活动平台假体，仅限具备国家药监局有效注册证产品。 骨水泥型活动平台单髁，包含股骨假体、胫骨基座、活动型聚乙烯衬垫。
8 | 心胸外科 | 植入式给药装置及附件 | 全型号 | 本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。要求组织相容性好，抗腐蚀性强。前端三向瓣膜防堵管防血栓。
9 | 心胸外科 | 防针刺伤型植入式给药装置专用针 | 全型号 | 产品可与植入式给药装置和输注装置配合使用，进行输液、给药以及抽血，适合与可耐受高压注射的植入式给药装置配套使用，用于高压注射造影剂。防针刺伤结构。
10 | 120急救中心 | 麻醉呼吸管路 | 全型号 | 1、适用维曼MEDUMAT Transport 、MEDUVENT Standard 两款呼吸机使用。 2、单管，可伸缩、工作长度为180CM,含呼吸控制阀。
11 | 超声科 | 超声隔离透声膜 | 全型号 | 1.供临床超声检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染。 2.产品表面应光滑,无沙眼、无破损。产品无菌。 3.产品由C形固定套和乳胶透声薄膜组成。
12 | 普外科 | 多功能手术解剖器 | 全型号 | 1、 作为高频手术设备附件对目标组织实施切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 2、 外形为剪刀形状，长度≥19cm，头部弧形设计。 3、 能够闭合≤7mm动静脉血管，淋巴管和适合钳口的组织束。 4、 刀头工作温度＜90℃。 5、 凝闭血管时间≤4秒。
13 | 消化内科 | 一次性使用高频切开刀 | 全型号 | 该耗材设有注液腔道，可实现冲洗、注液操作；配备标记环，可在手术中提示刀头进给长度，避免进给过度损伤肌层，起到提示与预警作用；采用陶瓷头端，安全绝缘；现有T型及IT型两种刀头规格；整体工作长度为1950mm，刀头长度共有1.5mm、2mm、4mm三种可选；刀头采用涂层设计，可有效阻止组织粘连，预防焦痂产生。
14 | 皮肤性病科 | 含利多卡因透明质酸钠溶液 | 全型号 | 1、含利多卡因注射用透明质酸钠溶液。 2、用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。规格不少于2.5ml。 3、与美睦恩LUX水光仪配套使用。
15 | 皮肤性病科 | 一次性使用无菌注射针 | 全型号 | 一、硬件配置标准： 1、内胆针座、后堵注液螺杆采用医疗级聚碳酸酯(PC)材料制成。 2、带数字刻度针尖调节转盘。 3、针尖调节步进弹簧顶针采用黄铜制成。 4 针管采用医疗级304不锈钢32G。 二、技术标准： 1、针尖旋转调节长度：0-2MM。 2、注射针应有良好的刚性，针管的最大挠度值应≤0.4mm。 3、针座与针管连接应牢固。在22N的拉力下，两者不得松动或分离。 4、针尖最大刺穿力应<0.70N。 三、与美睦恩LUX水光仪配套使用
16 | 皮肤性病科 | 一次性使用皮肤针 | 全型号 | 【产品成分】聚乳酸（PLA） 【产品外观】微针整体洁净完好，无断针、无污渍、无变形、无破损 【产品性状】聚乳酸微针阵列规整均匀，针体挺拔无缺损，无异物附着、无杂质 【产品装量】平均装量不少于标示装量，单份产品装量不少于标示装量的93% 【重金属含量】医用聚乳酸微针产品成份为聚乳酸，无重金属含量 【无菌】产品经有效灭菌过程处理，符合无菌标准 【适用范围】用于叩刺皮肤，可作用于皮肤表层形成微创通道，辅助药物及有效成分的透皮导入，适配于各类皮肤疾病，如黄褐斑，脱发，痤疮，白癜风，银屑病，瘢痕等的治疗需求
17 | 皮肤性病科 | 医用皮肤护理水凝胶 | 全型号 | 【产品成分】甘醇酸 【产品外观】外观应洁净，无破坏、无污渍、无渗漏 【产品性状】应为无色至淡黄色的均一凝胶，应洁净无异物 【产品装量】平均装量不少于标示装量，每支产品装量不少于标示装量的93% 【重金属含量】医用皮肤护理水凝胶产品重金属总量应不大于10.0μg/g 【无菌】产品应经一有效的灭菌过程，产品应无菌 【适用范围】用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖。通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用;适用于果酸换肤及激光光子治疗术后的非慢性创面及周围皮肤的护理
18 | 泌尿外科 | 一次性使用内窥镜导管 | 全型号 | 1、视向角与视场角：视向角常见0°、6°或12°，像素要求16万及以上保证清晰视野。 2、工作长度与通道：工作长度一般为≥425mm；工作通道内径可兼容200um/365μm钬激光光纤、3~5Fr取石网篮、活检钳、超声碎石探针。 3、镜体尺寸（直径）工作直径约≤8/9.8Fr。 4、光学性能与材质：允许镜体轻度弯曲且图像不扭曲。
19 | 采购科 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 10*10cm、15*15cm、骶尾部18*18cm | 注册证要求：为三类注册证 1、良好的吸收性，吸收伤口渗出，保持伤口湿润。 2、弹性和柔软度好，完全贴合伤口， 病人舒适。 3、粘合性好。 4、商品适应范围包括压力性损伤的预防。